附件1

| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | CHNAW. C10 |

中国民族卫生协会团体标准

T/CHNAW XXXX—2026

地铁场站室内空气病原体现场智能采样

技术指南

Guidelines for On-site Intelligent Sampling Technology of Airborne Pathogens in Rail Transit Stations

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2026年4月1日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国民族卫生协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  智能采样系统构成	1

5  采样前的准备	2

6  采样点布设	2

7  采样方法与步骤	2

8  样品运输与保存	3

9  质量控制	3

10  采样记录与报告	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国民族卫生协会提出并组织实施。

本文件由中国民族卫生协会归口。

本文件起草单位：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、北京大学、广东省疾病预防控制中心、北京工匠生物技术有限公司

本文件主要起草人：王先良、李莉、要茂盛、陈秋霞、牛计伟、高苗。

地铁场站室内空气病原体现场智能采样技术指南

范围

本文件规定了地铁场站室内空气中病原体的现场智能采样、样本包装运输保存、质量控制和采样记录报告等技术要求。

本文件适用于地铁站厅、站台、通道、设备管理区等封闭或半封闭空间空气中病原体的采样，其他轨道交通场站及类似交通枢纽可参考使用。涉及集中空调通风系统的采样，还应符合相关规范要求。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18204.3 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物

GB/T 18204.5 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统

GB/T 18204.6 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

GB/T 38517 颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则

JJF 1826 空气微生物采样器校准规范

JJF 2304 生物气溶胶采样器校准规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

空气病原体 airborne pathogens

空气中可造成人或动物感染疾病的微生物(包括细菌、病毒、立克次体、寄生虫、真菌)或微生物重组体(包括杂交体或突变体)。

生物气溶胶 bioaerosol

含有生物性成分的固体或液体微粒悬浮于气体介质中形成的稳定分散系。

注：生物性成分包括细菌、病毒、真菌、孢子、毒素等。生物气溶胶粒子粒径在0.01 μm~100 μm之间。

[来源：GB/T 38517-2020,3.7]

智能采样 intelligent sampling

智能采样指可实现自动化运行、实时环境感知、采样流量自动校准、GPS定位、采样数据自动记录与无线传输等功能的采样系统，鼓励物联网技术集成。

静电吸附采样 electrostatic adsorption sampling

使生物气溶胶粒子带电，并在高压静电场作用下，将其吸附收集到特定介质（如滤膜、培养皿、液体）上的采样方法。该方法通常具有较高的微生物捕获效率。

智能采样系统构成

核心采样设备

静电吸附生物气溶胶采样器（以下简称静电场采样器）：通过内置泵产生负压吸入空气，并在采样通道内建立高压静电场，使带电的生物气溶胶粒子在静电力作用下沉积到采集介质上的设备。

采样流量：通常不低于5L/min。

检测灵敏度：通常不低于0.1 CFU/m3。

设备运行噪声：不高于70 dB(A)。

采集介质：可根据后续分析需要，选用无菌滤膜、固体培养皿或液体培养液等。

辅助传感单元

建议集成温度、相对湿度、风速、噪声、颗粒物（PM2.5/PM10）、VOCs（可选）等传感器，用于同步监测记录地铁环境复合污染物参数。设备应能实时显示并记录电场电压、采样流量、运行时间等参数。

数据管理与传输单元

应具备嵌入式操作系统，支持无线网络（如4G/5G/WIFI）数据传输，可将采样数据、环境参数及地理位置信息实时上传至指定监测平台，支持音视频自动采集、远程监控、任务设置与数据管理等智能化功能。

采样耗材

包括一次性无菌滤膜、培养皿、专用采集/培养液（应符合相关病毒或微生物保存要求，如维持病原体核酸或活性稳定）等。

采样前的准备

现场调查与方案制定

应调查地铁场站的建筑面积、空间结构、功能分区、客流高峰时段、通风系统类型与运行模式（特别是集中空调通风系统）。根据调查结果与监测目的，制定采样计划，明确重点区域（如进风口、闸机、候车区、卫生间等）的采样布点、时间与频次。

仪器设备准备与校准

依据现场调查方案准备静电场采样设备。每次采样前或按计划，应依据JJF 1826或使用经实验室校准的流量计对采样器流量进行校准，其示值误差应不超过±5%。辅助传感器应按其说明书要求进行校准或验证。

采样耗材应在无菌条件下准备，培养基需经121℃高压蒸汽灭菌15min后使用。

人员培训与防护

采样人员应接受生物安全、采样技术及设备操作培训，熟练掌握智能采样系统的操作流程、个人防护用品的使用以及应急处理措施。现场操作时个人防护及废弃物处置应符合GB 19489的要求。

采样点布设

布点原则

应根据区域功能、人流密度、空气流通状况确定采样点。应重点覆盖进/排风口附近、自助售票/检票区、站台候车区域、公共卫生间、设备区出入口等关键位置。

布点数量

站厅、站台等公共区域，可参照GB/T 18204.6的规定按每1000㎡设置3个采样点为基础，并根据人流密度、结构复杂性酌情增加。集中空调通风系统的采样点布设应按GB/T 18204.5执行。

采样点位置与高度

采样高度宜设在人员呼吸带高度，距地面0.8m~1.5m。应避开通风口、通风道等气流直接冲击的位置。

采样方法与步骤

采样环境工况

地铁站台、站厅等应在车站正常运营时段、保持原有通风与环境状态下进行采样，以反映实际暴露水平。对于设备区、办公室等可封闭空间，可在关闭门窗15min~30min后采样。

采样参数设置

在无菌操作前提下，根据所选采集介质设置合适的采样流量（通常5L/min）和时间（5min~15min）。启动采样时，智能传感与数据传输单元应同步工作。当人员无法进入现场，支持远程参数设置与启动。

采样操作流程

  - 在设备终端创建或选择采样任务，录入点位信息。

安装指定的无菌采集介质（如滤膜、培养皿或采样瓶），确保气路密封。

设置采样流量、时间等参数，启动自动采样程序。系统自动记录开始时间、初始流量和实时环境数据。若需无人操作，可在放置采集介质后，远程进行采集控制。

采样结束后，设备自动停止并记录数据。小心取下采集介质，做好唯一标识。

使用消毒湿巾或75%酒精棉片对设备接触表面进行擦拭消毒。

现场质量控制样品

每批次采样应至少设置1个现场空白样本（携带未开封采集介质至现场并随行）和1个运输空白样本，用于过程污染控制。

样品运输与保存

采样后，应立即将采集介质（如滤膜、培养皿或采样瓶）置于4℃~8℃的环境内，并在4h内送达实验室进行培养或检测。若需延时检测，滤膜等样本应在-70℃或以下温度保存，避免反复冻融。非培养样本也应尽快处理。

质量控制

仪器校准与适应性维护

依据JJF 1826定期对采样器的采样流量计进行校准。在地铁高粉尘、高湿度的复杂环境中，建议缩短流量校准周期至6个月。对温度、相对湿度、颗粒物、VOCs等传感器，需按更频繁的周期进行零点与量程检查，确保其在特殊环境下的数据可靠性。

采样过程质量控制

采样时，必须记录并确认采样点所属区域的通风系统（特别是集中空调通风系统）的运行状态（启/停、新风比例）。若涉及通风系统送风口的采样，其方法应符合GB/T 18204.5的相关要求。采样流量核查同9.1。

环境代表性控制

采样应覆盖典型运营时段（如早高峰、晚高峰、平峰期），以评估不同客流强度下的环境暴露风险。报告应明确标注采样所属的运营时段。

采样记录与报告

采样记录内容

除记录采样日期与时间、采样地点、样本编号、采样器编号、采样流量、采样体积等基本信息，还宜包括具体功能分区、采样时的实时客流密度等级（如拥挤、适中、稀疏）、采样期间活动干扰情况、列车到发频率、采样点邻近通风口运行状态等。实时环境感知数据可包含温度、相对湿度、风速、气压、颗粒物浓度等。记录表格可参考GB/T 38517 资料性附录B。

报告自动生成

基于地理信息系统或地铁场站平面图标注采样点位，由智能采样数据管理平台整合采样记录数据，自动生成包含采样点位信息、编号信息、客流密度等级、实时环境感知数据、采样数据列表等采样记录内容的标准化报告。