附件2

T/CHNAW XXXX—2026

地铁场站空气病原体现场智能采样技术指南

编制说明

标准编制组

二〇二六年三月

目 录

一、工作简况	1

（一）任务来源与项目编号	1

（二）参与协作单位、起草人及其所承担工作	1

（三）起草过程	1

二、与我国有关法律、法规、规章、规范性文件和其他标准的关系	2

三、国外相关法律、法规、文件和标准情况的对比说明；	3

四、标准的制定、修订与起草原则	3

五、确定各项技术内容（如技术指标、参数、公式、试验方法、检验规则等）的依据	3

（一）技术要求的编制依据	3

1.范围	3

2.规范性引用文件	4

3.术语定义	4

4.智能采样系统构成	5

5.采样前的准备	7

6.采样点布设	7

7.采样方法与步骤	8

8.样品运输与保存	10

9.质量控制	10

10.采样记录与报告	11

（二）主要验证报告	11

六、征求意见和采纳情况、不采纳意见的理由	11

七、重大分歧意见的处理结果和依据	12

八、根据需要提出实施标准的建议	12

九、其他应予说明的事项	12

附件：静电场采样方法对空气微生物的采集效果评价现场研究简报	13

一、工作简况

（一）任务来源与项目编号

2025年8月1日，中国民族卫生协会民族医药卫生标准专业委员会发布《地铁场站室内空气病原体现场智能采样技术指南》立项。

（二）参与协作单位、起草人及其所承担工作

本标准负责起草单位：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所，总体负责本标准的修订。

本标准参加起草单位：北京大学、广东省疾病预防控制中心、北京工匠生物技术有限公司。

本文件主要起草人：王先良、李莉、要茂盛、陈秋霞、牛计伟、高苗。

各起草人承担的工作如下：

王先良，中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所。负责本文件结构框架制订、修订工作方案制定、项目组织实施、技术材料审核，组织编写标准文稿、编制说明及标准解读等相关文件。为本项目总体负责人。

李莉，中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所。主要负责标准初稿、征求意见稿、送审稿、标准解读、编制说明、评估报告等相关文件。负责开展技术方法现场验证工作。

要茂盛，北京大学。主要负责适用范围、规范性引用文件、术语定义的修订，参与技术设备研发、标准文稿和编制说明的讨论和修改。

陈秋霞，广东省疾病预防控制中心。主要负责技术设备现场验证、评估报告编写，参与标准文稿和编制说明的讨论和修改。

牛计伟，广东省疾病预防控制中心。主要负责技术设备现场验证、评估报告编写，参与标准文稿和编制说明的讨论和修改。

高苗，北京工匠生物技术有限公司。主要负责技术设备现场验证、评估报告编写，参与标准文稿和编制说明的讨论和修改。

（三）起草过程

为做好标准修订工作，在中国民族卫生协会民族医药卫生标准专业委员会正式发布标准修订立项通知之后，牵头单位组建了编制组，制定了实施方案，明确了任务分工及工作进度，组内召开进度工作会议，及时交流，协作推进，较好地完成了标准修订任务。先后工作召开了5次修订组内工作会议。起草过程如下：

1.标准修订项目立项与任务下达

2025年8月，中国民族卫生协会民族医药卫生标准专业委员会正式发布标准修订立项。

2.标准草案编写，形成征求意见稿

2025年9月，标准修订工作启动。本标准修订项目负责人组织召开了标准修订启动会，明确了标准修订技术要点，形成了任务分工和实施方案，建立了起草工作群，正式启动本标准修订工作。

2025年12月，修订组在北京大学召开组内现场会议，稳步推进工作。编制组完成《静电场采样方法对空气微生物的采集效果评价现场研究报告》。形成标准工作组讨论稿（修改稿）和编制说明初稿。

2026年 月 日，召开专家评审会，广泛征求专家意见。会上针对标准内容逐一讨论，形成工作组讨论稿（征求意见稿）。

2026年 月至2026年 月，面向社会广泛征求意见。

2026年4月，整理汇总意见，形成报批稿。

3.征求各有关单位意见，汇总讨论反馈意见

2026年5月，标准编制组以公开挂网和邮件的方式广泛公开地征求了意见，共征求了 家单位和 位个人的意见。收到回函 份，回函中有意见 份，共 条，其中 条意见已采纳， 条意见部分采纳， 条意见未采纳；无意见 份。

4.标委会召开专家评审会，根据专家意见再次对标准文本和编制说明进行修改

二、与我国有关法律、法规、规章、规范性文件和其他标准的关系

本文件作为团体标准，编写格式依据《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1—2020）给出的规则编写。

本文件属于技术性团体标准，其制定严格遵守国家现行的《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国生物安全法》及《公共场所卫生管理条例》等法律法规中关于疾病预防控制与生物安全管理的原则性要求。

在技术层面，本文件与现行国家标准体系紧密衔接、协调配套，是对现有通用方法的场景化应用：

1.采样技术要求层面：（1）本文件以GB/T 18204.3《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》为空气微生物检验的通用方法，在采样原则、部分操作流程和质量控制理念上与GB/T 18204.3保持一致。本文件将采样对象从广义的“空气微生物”聚焦于“空气病原体”，并引入了“现场智能采样”这一特定技术模式。（2）本文件以GB/T 18204.6《公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范》为采样点布设基本要求，明确参照GB/T 18204.6监测布点的通用原则，并结合地铁场站的结构和功能特点进行了具体化。（3）本文件GB/T 18204.5《公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统》为集中空调通风系统采样的基本方法，地铁场站普遍采用集中空调通风系统。本文件所涉及集中空调通风系统送、回风口的采样，直接按GB/T 18204.5执行，确保了与现行标准的一致性。

2.安全规范要求层面：本文件要求现场采样的人员防护和废弃物处置必须符合GB 19489《实验室 生物安全通用要求》，这是将现场采样活动纳入国家生物安全管理体系的关键，确保了操作过程的安全底线。

3.通则与计量校准要求层面：本文件在采样记录格式等方面参考了GB/T 38517《颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则》内容，保证了记录内容的完整性。本文件将JJF 1826《空气微生物采样器校准规范》JJF 2304《生物气溶胶采样器校准规范》作为采样器流量校准的直接技术依据，确保了采样数据溯源的准确性和可比性。

本文件并非替代上述国家标准，而是针对“地铁场站”这一特殊公共场所和“静电吸附智能采样”这一特定技术，对现有标准体系形成的有效补充和具体操作指南。与世界卫生组（WHO）、欧盟、美国等其他相近国家标准方法无矛盾之处，与国内相关指引性文件等做到内容协调一致。

三、国外相关法律、法规、文件和标准情况的对比说明；

目前，国际上尚无专门针对“地铁场站空气病原体智能采样”的单一、综合性标准。相关技术要求分散在多个领域：

空气生物气溶胶采样标准：欧洲标准化委员会的EN 17359-2020（固定源排放 生物气溶胶和生物制剂 生物气溶胶的取样和液体中的收集 冲击法）、UNI EN 14583:2022（工作场所暴露 生物气溶胶采样器 一般要求和性能评估）等标准提供了关于生物气溶胶采样方法、采样器性能评估的方和验证程序，国际标准化组织（ISO）发布职业环境中生物气溶胶的指南（ISO 16000-28）。相较之下，本文件不仅规定了采样器性能（如静电吸附原理、流量、灵敏度），更系统集成了物联网、智能传感、远程控制等现代技术，并完整规定了从现场调查到智能报告的全流程，技术集成度和场景针对性更强。

公共场所/交通枢纽卫生指南：美国供暖、制冷与空调工程师学会（ASHRAE）手册、世界卫生组织（WHO）的室内空气质量指南等文件提供了公共建筑场所通风和感染控制的通用建议，但未涉及具体的病原体现场智能采样操作规程。本文件提供了可直接落地的技术方案。

行业监测：部分发达国家的地铁运营方或公共卫生机构可能内部制定运维期间的空气质量监测方案，但通常不对外公开或未形成统一标准。本文件的制定，旨在填补这一领域的标准空白，为全球城市轨道交通的公共卫生风险监测提供一个先进的、可复制的技术框架。

综上，本文件在技术理念上与国外先进实践接轨，在内容系统性和技术集成度上具有一定先进性，并紧密结合了中国地铁高客流量、高密度运营的实际情况，具有鲜明的特色和应用价值。

四、标准的制定、修订与起草原则

本文件的制定遵循以下原则：

1.先进性与科学性：本文件以环境科学、微生物学、流体力学和物联网技术为理论基础，采纳静电吸附、智能传感、无线传输等先进技术，结合现场技术比对数据，确保技术内容的先进性和科学性。

2.适用性与可操作性：紧密围绕地铁场站空间结构复杂、客流动态变化、通风系统依赖性强等特点，设计针对性的采样布点、质量控制和记录要求。条款规定明确、步骤清晰，便于检测机构和运营单位实施。

3.协调性与规范性：与我国现行的公共卫生、生物安全、计量校准等国家标准体系充分协调，引用其核心要求，确保与国家现行法规标准体系的一致性。

五、确定各项技术内容（如技术指标、参数、公式、试验方法、检验规则等）的依据

（一）技术要求的编制依据

1.范围

本文件规定了地铁场站室内空气中病原体的现场智能采样、样本包装运输保存、质量控制和采样记录报告等技术要求。

本文件适用于地铁站厅、站台、通道、设备管理区等封闭或半封闭空间空气中病原体的采样，其他轨道交通场站及类似交通枢纽可参考使用。涉及集中空调通风系统的采样，还应符合相关规范要求。

编制依据：

明确本文件适用于地铁站厅、站台、通道、设备管理区等封闭或半封闭空间，是基于地铁作为典型的高密度、半封闭公共交通建筑的流行病学与环境健康风险特征，地铁候车室、车厢等环境是呼吸道传染病潜在传播的高风险场所[]。将“集中空调通风系统”的采样排除在外，是因为该系统内部采样有专门的国家标准GB/T 18204.5《公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统》进行规范，本文件侧重于地铁场站公共区域空气的现场采样。

2.规范性引用文件

本文件规范性引用文件包括：

GB/T 18204.3 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物

GB/T 18204.5 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统

GB/T 18204.6 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

GB/T 38517 颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则

JJF 1826 空气微生物采样器校准规范

JJF 2304 生物气溶胶采样器校准规范

编制依据：

所列文件构成了支撑本文件技术体系的核心。​GB/T 18204.3是空气微生物检验的通用方法基础；GB/T 18204.5和GB/T 18204.6分别针对通风系统监测和公共场所卫生监测提供了布点与方法的直接依据；GB 19489是保障生物安全的强制性要求；GB/T 38517为生物气溶胶采样与分析提供了通用技术框架；JJF 1826、JJF 2304 生物气溶胶采样器校准规范是确保采样数据准确、可溯源的计量基础。这些引用确保了本标准与国家标准体系的协调统一。

3.术语定义

（1）空气病原体 airborne pathogens

空气中可造成人或动物感染疾病的微生物（包括细菌、病毒、立克次体、寄生虫、真菌）或微生物重组体（包括杂交体或突变体）。

编制依据：

依据感染病学名词“病原体”[]进行改编，增加“空气中”环境情景，限定适用范围。

（2）生物气溶胶 bioaerosol

含有生物性成分的固体或液体微粒悬浮于气体介质中形成的稳定分散系。

注：生物性成分包括细菌、病毒、真菌、孢子、毒素等。生物气溶胶粒子粒径在0.01 μm~100 μm之间。

编制依据：

定义引用了GB/T 38517-2020《颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则》中生物气溶胶概念，并与微生物学、公共卫生学的通用定义保持一致，明确了监测目标的生物属性和物理形态范围。

- （3）智能采样

智能采样指可实现自动化运行、实时环境感知、采样流量自动校准、GPS定位、采样数据自动记录与无线传输等功能的采样系统，鼓励物联网技术集成。

编制依据：

该术语结合了“自动采样”（定义：采样过程中不需人干预，通过仪器设备能按预先编定的程序进行连续或不连续地采样。[]）“智能化系统”（定义：由现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术、智能控制技术汇集而成的针对某一个方面应用的系统。[]）的定义，综合了物联网、环境传感、自动控制等技术在环境监测领域的发展趋势，参考了《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（国办发〔2023〕46号）[]中关于自动获取病原体检测数据、提高数据集成、风险识别、智能分析和及时预警等能力的要求，并考虑地铁场站环境特点和现场采样需求，编写了该定义，以实现数据信息的自动采集、传输、加工、存储、控制等功能。

- （4）静电吸附采样 electrostatic adsorption sampling

使生物气溶胶粒子带电，并在高压静电场作用下，将其吸附收集到特定介质（如滤膜、培养皿、液体）上的采样方法。

- 编制依据：

定义参考了徐羽贞[]、Yao[]等多篇参考文献，依据静电收集技术特点和静电气溶胶采样原理编写该术语。

4.智能采样系统构成

（1）核心采样设备

静电吸附生物气溶胶采样器（以下简称静电场采样器）：通过内置泵产生负压吸入空气，并在采样通道内建立高压静电场，使带电的生物气溶胶粒子在静电力作用下沉积到采集介质上的设备。

——采样流量：通常不低于5L/min。

——检测灵敏度：通常不低于0.1 CFU/m3。

——设备运行噪声：低于70 dB(A)。

——采集介质：可根据后续分析需要，选用无菌滤膜、固体培养皿或液体培养液等。

编制依据：

该参数是平衡采样效率、设备便携性与采样时间的关键。参考了主流静电吸附采样器的典型工作流量范围。依据GB/T 38517，静电吸附采样器适用于病毒气溶胶的采集，对病毒气溶胶存活力无明显降低；大流量静电吸附采样器适用于低浓度病毒气溶胶的采集。在地铁复杂的环境状况下，选用静电吸附生物气溶胶采样器可以有效保留采集样品的生物活动，文献表明，与传统的采样方法如撞击法、冲击法相比较，利用静电力将微生物气溶胶收集到介质上时速度小，能够更好地保持微生物形态和生物活性，且收集效率高，是新型有效的微生物气溶胶采样技术。

对于灵敏度的要求，该指标是基于地铁环境背景微生物浓度和公共卫生预警需求。本研究预实验表明，地铁空气中细菌浓度通常在102~104 CFU/m3量级，病毒浓度更低。设定此灵敏度下限是为了确保设备能够有效监测到浓度的异常升高，满足早期预警需求。

依据GB 37488《公共场所卫生指标及限值要求》，候车室及公共交通工具客舱环境噪声宜小于70 dB(A)。另外考虑到在地铁公共场所开展环境采样，不宜使用噪声过大的采样设备，避免引起公众慌乱，因此建议使用噪声较小的设备。

（2）辅助传感单元

建议集成温度、相对湿度、风速、噪声、颗粒物（PM2.5/PM10）、VOCs（可选）等传感器，用于同步监测记录地铁环境复合污染物参数。设备应能实时显示并记录电场电压、采样流量、运行时间等参数。

编制依据：

辅助传感单元是指集成在静电场采样器上，可同时开展环境数据收集、上传的设备。选了几个比较常见、技术成熟且会影响空气中病原体气溶胶状况的指标，包括温度、相对湿度、风速、噪声、颗粒物（PM2.5/PM10）等。对于VOCs指标，依据是地铁环境内VOCs来源复杂（装修材料、清洁剂、人体代谢等），其浓度变化可能与人群密度、新风量相关，是评估室内空气质量和感染风险的综合辅助指标。考虑到目前VOCs传感器的可靠性，该指标作为“可选”指标。

（3）数据管理与传输单元

应具备嵌入式操作系统，支持无线网络（如4G/5G/WIFI）数据传输，可将采样数据、环境参数及地理位置信息实时上传至指定监测平台，支持音视频自动采集、远程监控、任务设置与数据管理等智能化功能。

编制依据：

规定数据无线传输、设备远程管理、任务设置等功能，是落实“智能”与“现场”实时监控、实现数据集中管理与快速响应的技术基础。这些技术改变了传统采样数据记录滞后、易出错的弊端，符合当前环境监测网络化、信息化、智能化的发展方向。音视频自动采集模块可以真实记录采样现场、采样人员和采样环境信息。

（4）采样耗材

包括一次性无菌滤膜、培养皿、专用采集/培养液（应符合相关病毒或微生物保存要求，如维持病原体核酸或活性稳定）等。

编制依据：

本条文对采样耗材的规定，旨在确保样本的无菌性、有效性及生物安全。本条文遵循微生物检测基本原则，满足GB 19489的生物安全管理要求，杜绝交叉污染。以列举法列出的滤膜、培养皿、采集/培养液等，涵盖了吸附、撞击、液体捕获等主流采样方法，确保与静电吸附等多种智能采样器兼容。专用液体的“保存要求”可保障维持病原体核酸或活性稳定，是保证后续PCR、培养等检测结果准确的前提。

5.采样前的准备

（1）现场调查与方案制定

应调查地铁场站的建筑面积、空间结构、功能分区、客流高峰时段、通风系统类型与运行模式（特别是集中空调通风系统）。根据调查结果与监测目的，制定采样计划，明确重点区域（如进风口、闸机、候车区、卫生间等）的采样布点、时间与频次。

编制依据：

强调调查“客流高峰时段”和“通风系统类型与运行模式”，是基于多项关于地铁环境空气质量研究的结论。客流是影响公共场所室内CO2、颗粒物及细菌总数的主要变量[]，通风模式则直接决定空气稀释与置换效率。详细的现场调查是制定具有时空代表性采样方案的前提。

（2）仪器设备准备与校准

依据现场调查方案准备静电场采样设备。每次采样前或按计划，应依据JJF 1826或使用经实验室校准的流量计对采样器流量进行校准，其示值误差应不超过±5%。辅助传感器应按其说明书要求进行校准或验证。

采样耗材应在无菌条件下准备，培养基需经121℃高压蒸汽灭菌15min后使用。

编制依据：

该要求直接引用JJF 1826-2020《空气微生物采样器校准规范》中对采样流量示值误差的通用要求，是保证采样体积准确、数据可比性的计量学基础。

为保证现场样品后续用于培养法鉴定，要求采样耗材采用无菌操作，并参考GB/T 18204.3 《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》给出了建议的灭菌条件。

（3）人员培训与防护

采样人员应接受生物安全、采样技术及设备操作培训，熟练掌握智能采样系统的操作流程、个人防护用品的使用以及应急处理措施。现场操作时个人防护及废弃物处置应符合GB 19489的要求。

编制依据：

本要求是对现场采样人员培训和防护的要求，个人防护及废弃物处理要求符合GB 19489要求。GB 19489是处理潜在病原体样本时必须遵守的强制安全规范，GB 19489规定了不同风险等级微生物操作的生物安全要求，本标准只引用个人防护和废弃物处置的要求，以确保采样人员及公众环境安全。

6.采样点布设

（1）布点原则

应根据区域功能、人流密度、空气流通状况确定采样点。应重点覆盖进/排风口附近、自助售票/检票区、站台候车区域、公共卫生间、设备区出入口等关键位置。

编制依据：

布点原则要求重点覆盖“进/排风口”“自助售票/检票区”“站台候车区域”“公共卫生间”“设备区出入口”，主要是基于暴露风险评估和空气传播规律。进/排风口是外部空气与室内空气交换的界面，可能反映输入性风险；售票/检票区和站台候车区的人员密集且停留时间相对较长，是乘客的主要暴露区域；公共卫生间的环境健康情境特点是空间密闭、湿度高，可能成为微生物滋生的特殊环境；设备区出入口是连接公共区与非公共区的分割处，可能反映不同功能区间的交叉影响。

（2）布点数量

站厅、站台等公共区域，可参照GB/T 18204.6的规定按每1000m2设置3个采样点为基础，并根据人流密度、结构复杂性酌情增加。集中空调通风系统的采样点布设应按GB/T 18204.5执行。

编制依据：

布点数量参照GB/T 18204.6《公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范》中关于候车（机、船）室等场所空气监测的监测频次和样本量建议（营业面积>1000m2 的场所布置3个测点），并允许根据“人流密度、结构复杂性”进行酌情增加，体现了原则性与灵活性的结合。

（3）采样点位置与高度

采样高度宜设在人员呼吸带高度，距地面0.8m~1.5m。应避开通风口、通风道等气流直接冲击的位置。

编制依据：

采样点位置与高度参照GB/T 18204.3 《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》附录A采样高度的要求（采样点原则上应与成人的呼吸带的高度相一致，在距离地面1.2m~1.5m 之间）。考虑到儿童乘客身高，本文件将距离地面高度调整为0.8m~1.5m。参照GB/T 18204.3布点方式要求（采样点应避开通风口、通风道和热源）要求地铁场站布点应避开通风口、通风道等气流直接冲击的位置，考虑到地铁场站热源较少，未将热源纳入本文件。

7.采样方法与步骤

（1）采样环境工况

地铁站台、站厅等应在车站正常运营时段、保持原有通风与环境状态下进行采样，以反映实际暴露水平。对于设备区、办公室等可封闭空间，可在关闭门窗15min~30min后采样。

编制依据：

GB/T 18204.3 4.1.4规定了“采样时关闭门窗15min~30min，在难以关闭门窗的公共场所（如商场、候车室等）采样时，应保持当时的环境状态。记录室内空调等设备运行状况、门窗状况、人员数量、温湿度及天气状况等”。本条文规定站厅/站台等区域需在车站“正常运营时段”采样，是为了评估乘客和工作人员的真实暴露风险，是健康风险评估的基本要求。对于设备区、办公区等可封闭空间，要求关闭门窗15~30分钟后采样，是为了在相对静态条件下评估本底浓度或特定污染源的影响。

（2）采样参数设置

在无菌操作前提下，根据所选采集介质设置合适的采样流量（通常5L/min）和时间（5min~15min）。启动采样时，智能传感与数据传输单元应同步工作。当人员无法进行现场，支持远程参数设置与启动。

编制依据：

采样参数范围是基于保证采集到足够用于后续PCR、培养等分析所需的样本量，避免因采样时间过长导致采集液等采集介质蒸发或微生物失活，且与静电吸附采样器的额定工作参数匹配。具体时间可根据现场预估浓度进行调整。

为体现智能化采样的先进性，建议启动采样时，智能传感与数据传输单元同步工作，且能实现远程参数设置。远程参数设置是针对地铁场站特殊运营环境（如深夜停运后、设备区不易进入）设计的灵活性保障，允许在人员无法到场，并确保人员安全的情况下完成采样，扩展了采样的覆盖范围。

（3）采样操作流程

- 在设备终端创建或选择采样任务，录入点位信息。

- 安装指定的无菌采集介质（如滤膜、培养皿或采样瓶），确保气路密封。

- 设置采样流量、时间等参数，启动自动采样程序。系统自动记录开始时间、初始流量和实时环境数据。若需无人操作，可在放置采集介质后，远程进行采集控制。

- 采样结束后，设备自动停止并记录数据。小心取下采集介质，做好唯一标识。

- 使用消毒湿巾或75%酒精棉片对设备接触表面进行擦拭消毒。

编制依据：

本条文规定的五步操作流程，是确保地铁场站空气病原体现场智能采样工作规范性、一致性、可追溯性及生物安全性的核心程序。

“在设备终端创建或选择采样任务，录入点位信息”。此步骤是实现采样工作数字化管理与可追溯性的首要环节。在智能终端创建或选择采样任务，可避免人为操作失误。录入点位信息（如站厅A区、3号站台中部），是后续数据与空间位置绑定的基础，是智能采样优于传统纸质记录的关键。

“安装指定的无菌采集介质（如滤膜、培养皿或采样瓶），确保气路密封”。此步骤是保证样本不受外源污染、采样流量准确、有效结果准确可靠的基本前提。无菌操作是微生物学检测的基本原则，气路密封是保障流量准确的必要操作环节。

“设置采样流量、时间等参数，启动自动采样程序。系统自动记录开始时间、初始参数。若需无人操作，可在放置采集介质后，远程进行采集控制”。此步骤中系统自动记录启动时间和初始参数，替代了传统的人工记录，消除了人为错误，增强了数据的客观性和可信度。远程控制功能是针对地铁场站特殊运营环境的灵活性保障，体现了“智能采样”定义中的自动化与物联控制特性。

“采样结束后，设备自动停止并记录数据。小心取下采集介质，做好唯一标识”。该步骤要求是为防止在转移过程中造成采集介质污染或样本损失，保证样本的完整性。“做好唯一标识”是为了保证样本的可追溯性，确保检测数据与样品相匹配。

“使用消毒湿巾或75%酒精棉片对设备接触表面进行擦拭消毒”。此步骤是防止交叉污染的流程操作。采样器在可能存在病原体的空气中工作，其外表面可能吸附或沾染颗粒物。消毒是为了保护后续操作人员和维护人员，并防止在一次采样中携带的污染物被携带至下一个采样点，导致样本间的交叉污染。采用“75%酒精棉片”是因其对多数细菌、病毒（包括包膜病毒）具有快速有效的灭活能力，且易于挥发、无残留，适合现场快速消毒。

（4）现场质量控制样品

每批次采样应至少设置1个现场空白样本（携带未开封采集介质至现场并随行）和1个运输空白样本，用于过程污染控制。

编制依据：

设置“现场空白”和“运输空白”是环境微生物监测质量控制体系的核心要求，用于鉴别采样、运输过程中引入的污染，确保样品结果的可靠性。此做法广泛遵循于GB/T 18204.3等标准的相关要求。

8.样品运输与保存

采样后，应立即将采集介质（如滤膜、培养皿或采样瓶）置于4℃~8℃的环境内，并在4h内送达实验室进行培养或检测。若需延时检测，滤膜等样本应在-70℃或以下温度保存，避免反复冻融。非培养样本也应尽快处理。

编制依据：

4℃冷藏，4h内送达的要求基于微生物学样本保存的通用准则。大多数细菌和病毒在4℃条件下可显著减缓代谢和降解速度，4小时的时限是为了最大限度保持病原体的活性（用于培养）或核酸完整性（用于分子检测）。

-70℃或以下长期保存的要求适用于需要长期保存或后续进行分子生物学分析的样本。超低温冷冻可基本抑制所有酶活性和化学降解，是保存病毒核酸等生物大分子的标准条件。强调“避免反复冻融”是因为冻融循环会严重破坏细胞结构和核酸链，影响检测结果。

9.质量控制

（1）仪器校准与适应性维护

依据JJF 1826定期对采样器的采样流量计进行校准。在地铁高粉尘、高湿度的复杂环境中，建议缩短流量校准周期至6个月。对温度、相对湿度、颗粒物、VOCs等传感器，需按更频繁的周期进行零点与量程检查，确保其在特殊环境下的数据可靠性。

编制依据：

参照JJF 1826对采样器进行流量校准，该标准要求采样器的复校时间间隔建议为1年。但地铁环境具有高粉尘、高湿度、振动频繁等特点，可能加速采样器流量传感器和关键部件的性能漂移，本文件将常规的12个月周期缩短至6个月，是基于风险预防原则，确保数据在恶劣工况下的长期可靠性。

（2）采样过程质量控制

采样时，必须记录并确认采样点所属区域的通风系统（特别是集中空调通风系统）的运行状态（启/停、新风比例）。若涉及通风系统送风口的采样，其方法应符合GB/T 18204.5的相关要求。采样流量核查同9.1。

编制依据：

通风是影响室内空气污染物浓度和分布的决定性因素之一。本文件要求记录通风系统运行状态（启/停、新风比例），是进行数据解读和模型分析的关键协变量。此要求强化了GB/T 18204.5中关于通风系统监测需记录运行参数的要求。

（3）环境代表性控制

采样应覆盖典型运营时段（如早高峰、晚高峰、平峰期），以评估不同客流强度下的环境暴露风险。报告应明确标注采样所属的运营时段。

编制依据：

地铁客流存在明显的潮汐性（早、晚高峰，平峰期）。仅在单一时段采样无法代表全天的暴露风险。此要求是获得具有时间代表性数据的必要措施，以保证环境数据的代表性，且尽量覆盖典型运营时段。

10.采样记录与报告

（1）采样记录内容

除记录采样日期与时间、采样地点、样本编号、采样器编号、采样流量、采样体积等基本信息，还宜包括具体功能分区、采样时的实时客流密度等级（如拥挤、适中、稀疏）、采样期间活动干扰情况、列车到发频率、采样点邻近通风口运行状态等。环境参数可包含温度、相对湿度、风速、气压等。记录表格可参考GB/T 38517 资料性附录B。

编制依据：

本文件要求记录：“实时客流密度等级”“列车到发频率”“邻近通风口运行状态”，是基于流行病学暴露评估的“时间-活动模式”理论。这些动态参数是解释病原体浓度时空变异性的关键，使监测数据从单纯的浓度值转化为可进行风险溯源和预测的信息。记录表格参考GB/T 38517-2020附录B的框架进行了场景化扩充。

（2）采样报告的自动生成

基于地理信息系统或地铁场站平面图标注采样点位，由智能采样数据管理平台整合采样记录数据，自动生成包含采样点位信息、编号信息、客流密度等级、实时环境感知数据、采样数据列表等采样记录内容的标准化报告。

编制依据：

本条文要求利用地理信息系统或平面图进行点位可视化，是对“4.3数据管理与传输单元”中“将采样数据、环境参数及地理位置信息实时上传至指定监测平台”等智能化功能的体现。由智能采样数据管理平台整合采样记录数据，自动生成包含主要采样信息的标准化报告，为监测结果分析提供标准化支持信息。采样报告的自动生成，是避免人工误差、提升原始采样记录效率的重要功能。

（二）主要验证报告

为验证静电吸附技术的科学性，编制组于2024年，在广州市大石地铁站开展了静电吸附技术与沉降采样技术的现场验证比对实验。

采用Andersen采样器作为标准参比方法，沉降法作为补充参比方法，比对静电场采样器结果。主要应用可行性、准确性和稳定性的部分指标对结果进行评价。

相同时空节点的同步采样结果分析比较显示：（1）夏、冬两季，静电场采样方法的可行性较好，与参比方法检出率无差异，对高浓度样品两季超标率有差异。（2）静电场采样方法显示出一定的准确性偏差，静电场采样检测结果高于沉降法和Andersen法；夏季Andersen法高于沉降法，冬季沉降法结果高于Andersen法。（3）静电场采样法稳定性较好，夏季静电场采样方法的稳定性与Andersen采样方法基本相当，冬季静电场采样方法的稳定性稍高于Andersen采样方法。评估报告详见附件。

六、征求意见和采纳情况、不采纳意见的理由

2026年4月至5月，标准编制组以公开挂网和邮件的方式广泛公开地征求了意见，共征求了 家单位和 位个人的意见，收到回函 份，其中有意见 份共 条，已采纳意见 条，部分采纳意见 条，未采纳意见 条；无意见 份。

七、重大分歧意见的处理结果和依据

在征求意见和会审过程中，没有重大分歧。

八、根据需要提出实施标准的建议

实施本标准不涉及技术改造、成本投入、老旧产品等。本文件建议发布后六个月实施。本文件需要使用单位有充分的过渡期，应对相关人员进行标准解读、宣贯培训，建议发布后6个月实施。

九、其他应予说明的事项

无。

附件：静电场采样方法对空气微生物的采集效果评价现场研究简报

附件：静电场采样方法对空气微生物的采集效果评价现场研究简报

静电场采样方法对空气微生物的采集效果评价现场研究简报

1．采样方法

静电场采集技术验证两次现场工作共开展21天，分别于夏季持续开展11天（2024年6月18日-6月29日）、冬季持续开展10天（2024年12月19日-12月28日）。在站台和站厅各设置1个采样点，每个采样点上下午各进行2次采集，同步使用参比方法和新方法进行样品采集，两种方法采集时间均为10min。静电场采集技术和Andersen采样器两季各收集到80份结果，合计320份结果。按照采气量、平皿面积进行换算。

在2个采样点附近各设置1个沉降法收集点，每个收集点放置5块培养平皿，夏季放置全天1440min后收回实验室培养，冬季放置10min后收回实验室培养（因为冬季地铁站内温湿度较低，培养皿放置全天后会变得太干而没有检测结果，所以冬季沉降时间为10min）。按照暴露5min相当于10L空气进行换算。

各方法采样流速、采样时长

| 方法 | 采样流速（L/min） | 单次采样平皿 | 采样时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静电场采样器 | 5 | 方形平皿2块 | 10min |
| Andersen | 28.3 | 圆形平皿6块 | 10min |
| 沉降法（夏季） | - | 圆形平皿5块 | 1440min |
| 沉降法（冬季） | - | 圆形平皿5块 | 10min |

2．评价方法与结果

采用Andersen采样器作为标准参比方法，沉降法作为补充参比方法，比对新技术静电场采样器结果。主要应用可行性、准确性和稳定性的部分指标对结果进行评价。

（1）可行性分析

以不同采样方法的样品检测结果绝对含量及其组间差异情况作为技术可行性指标，来衡量对比方法的可行性，评价指标包括检出率和合格率。

1）检出率

使用样本及整体的检出率作为评价指标，衡量新方法在低浓度情况下的可行性。性能评估原则：

a.对于单个样品，若参比方法可检出的，新方法也可检出，认为新方法可行性较高；若参比方法可检出的，新方法未检出，认为新方法可行性较低。

b.对于整体样品，若新方法检出率大于或等于参比方法，认为新方法可行性较高；若新方法检出率小于参比方法，则认为新方法可行性较低。

c.对两种方法检出率进行统计检验，当P<0.05，说明两种方法检出率有差异。

两季分析结果均显示，参比方法和新方法在总体及不同组别的检出率均为100%，两种方法检出率相当。经卡方检验，两种方法检出率无差异（P>0.05）（表1）。检出率评价结果认为新方法可行性较高。

表1 两季两种方法检出率卡方检验

| 季节 | 方法 | 例数 | 检出例数 | 未检出例数 | 检出率 | P值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | Andersen* | 80 | 80 | 0 | 100% | >0.05 |
|  | 静电场 | 80 | 80 | 0 | 100% |  |
| 冬季 | Andersen* | 80 | 80 | 0 | 100% | >0.05 |
|  | 静电场 | 80 | 80 | 0 | 100% |  |

注：*参比方法。

2）超标率

使用样本超标率作为评价指标，衡量新方法在高浓度情况下的可行性。评价原则要点：

a.对于单个样品，若参比方法检测结果未超标的，新方法检测结果超标时，则认为新方法可行性较高。

b.对于整体样品，若新方法超标率大于参比方法，则认为新方法可行性较高。

c.对两种方法超标率进行统计检验，当P<0.05，说明两种方法超标率有差异。

夏季分析结果显示，参比方法超标率[]为0%（0/80），新方法超标率为55 %（44/80），新方法超标率大于参比方法。冬季分析结果显示，参比方法超标率为0%（0/80），新方法超标率为6.25%（5/80），新方法超标率略大于参比方法。

对夏、冬季结果分别进行卡方检验，结果显示夏季两种方法超标率有显著差异（P<0.001），冬季两种方法超标率无显著差异（P>0.05）（表2）。

表2 两季两种方法超标率卡方检验

| 季节 | 方法 | 例数 | 超标例数 | 未超标例数 | 超标率 | P值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | Andersen* | 80 | 0 | 80 | 0 | <0.001 |
|  | 静电场 | 80 | 44 | 36 | 55.00% |  |
| 冬季 | Andersen* | 80 | 0 | 80 | 0 | 0.069 |
|  | 静电场 | 80 | 5 | 75 | 6.25% |  |

注：*参比方法。

对新方法和参比方法的两季超标率分别进行卡方检验，结果显示新方法在夏冬两季超标率有显著差异（P<0.001），参比方法在夏冬两季超标率无显著差异（P>0.05）（表3）。

表3 两种方法两季超标率卡方检验

| 方法 | 例数 | 夏季 | 冬季 | P值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静电场 | 超标 | 44 | 5 | <0.001 |
|  | 未超标 | 36 | 75 |  |
| Andersen* | 超标 | 0 | 0 | >0.05 |
|  | 未超标 | 80 | 80 |  |

注：*参比方法。

3）过程性指标评价

使用采样时间、设备价格、耗材消耗等过程性指标评价新方法可行性。在相同采样时间下，新方法采集浓度更高，采集微生物群落个数更多；设备价格方面，新方法设备低于参比方法；耗材消耗方面，参比方法需要使用6块平皿，新方法需要使用2块平皿，参比方法可行性没有明显优势。综上所述，过程性指标评价新方法具有可行性优势。

（2）准确性分析

以参比方法（Andersen）和补充参比方法（沉降法）结果作为对照，评价静电场结果的准确性。评价原则要点：

a.基于不同采样方法单次检测结果的绝对含量，以参比方法结果为对照，比较新方法单次结果的偏倚方向及偏倚程度。偏倚程度越小，认为新方法相对参比方法的准确性越高。

b. 基于不同采样方法分层及整体检测结果绝对含量，以参比方法结果为对照，比较新方法分层及整体结果的偏倚方向及偏倚程度。偏倚程度越小，认为新方法相对参比方法的准确性越高。

c.对参比方法和新方法单次检测结果绝对含量进行统计检验，当P<0.05，说明两种方法检测结果有差异。

以Andersen作为参比方法，分析结果如下：

1）单次检测结果比对

夏季结果分析显示：静电场98.75%（79/80）的单次结果高于Andersen，差值范围-75.55~12732.44 CFU/m3，倍数范围0.94~12.99倍。

冬季结果分析显示：静电场100%（80/80）的单次结果高于Andersen，差值范围372.79~4253.29 CFU/m3，倍数范围1.75~20.32倍。

两季结果均提示，静电场方法结果较参比方法结果偏倚较大，波动较大，准确性较低。对两季参比方法和新方法单次检测结果进行t检验，结果显示P<0.05，提示静电场检测结果和Andersen采样检测结果差异有统计学意义，静电场采样的结果偏高。

2）分层及整体检测结果比对（表4）

夏季结果分析显示：以不同采样时间、地点情景进行分层比较两种方法平均值，结果分析显示：静电场结果高于Andersen结果，差值范围1854.68~5980.52 CFU/m3；静电场结果是Andersen结果的4.50~5.20倍。整体检测结果显示：静电场采样检测结果高于Andersen采样检测结果，差值平均为3939.16CFU/m3，静电场采样检测结果平均是Andersen采样检测结果的4.84倍。

冬季结果分析显示：以不同采样时间、地点情景进行分层比较两种方法平均值，结果分析显示：静电场结果高于Andersen结果，差值范围892.04~2874.05 CFU/m3；静电场结果是Andersen结果的4.85~7.34倍。整体检测结果显示：静电场采样检测结果高于Andersen采样检测结果，差值平均为1700.21CFU/m3，静电场采样检测结果平均是Andersen采样检测结果的5.75倍。

以沉降法作为参比方法，由于沉降法与静电场检测过程不同步，仅进行分层及整体检测结果分析，分析结果如下：

夏季结果分析显示：以不同采样地点分层比较两种方法平均值，结果分析显示：静电场与沉降法差值范围2476.39~6285.49CFU/m3，倍数7.16~9.19倍。整体检测结果显示：静电场采样检测结果高于沉降法采样检测结果，差值平均为4380.94CFU/m3，静电场采样检测结果平均是沉降法采样检测结果的8.49倍。

冬季结果分析显示：以不同采样时间、地点情景分层比较两种方法平均值，结果分析显示：静电场与沉降法差值范围419.33~2202.00CFU/m3，倍数1.16~2.72倍。整体检测结果显示：静电场采样检测结果高于沉降法采样检测结果，差值平均为848.67 CFU/m3，静电场采样检测结果平均是沉降法采样检测结果的1.70倍。

将三种方法两个季节的细菌总数检测结果绘制箱线图（图1），结果显示：夏、冬季静电场技术检测结果均高于Andersen和沉降法，夏季Andersen结果高于沉降法，冬季沉降法结果高于Andersen。

图1 不同方法不同季节细菌总数检测含量

（3）稳定性分析（表5）

以参比方法Andersen结果作为对照，评价静电场结果的稳定性。评价原则：基于不同采样方法在相同采样条件情景下的样品检测结果，以参照方法为对照，以相对标准偏差作为技术稳定性衡量指标，来评价每种方法的稳定性。RSD值越小，表明检测结果稳定性相对较好。

夏季分析结果显示：不同采样时间、地点情景下，静电场采样方法结果的相对标准偏差（RSD）四种采样情景下高于Andersen，另外四种情景下低于Andersen。八种情景（时间-位置）下静电场采集技术的微生物检测结果平均RSD为60.06%，稍低于Andersen平均RSD 61.60%。同等时空条件下的8个批次的同步采样检测结果RSD显示，静电场采样方法结果的稳定性4次高于Andersen采样方法结果，4次低于Andersen采样方法结果。结果提示，静电场采样方法的稳定性与Andersen采样方法基本相当。

表4  两季静电场技术准确性分析结果（以Andersen和自然沉降法为参比方法）

| 季节 | 采样时间 | 采样 位置 | 静电场 |  |  | Andersen |  |  | 自然沉降法 |  |  | 与Andersen比 |  |  | 与自然沉降法比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 样本量 | 平均值±标准差（CFU/m3） |  | 样本量 | 平均值±标准差（CFU/m3） |  | 样本量 | 平均值±标准差（CFU/m3） |  | 差值 | 倍数 |  | 差值 | 倍数 |
| 夏季 | 上午 | 站厅 | 20 | 7689.00±2257.65 |  | 20 | 1708.48±608.35 |  |  |  |  | 5980.52 | 4.50 |  |  |  |
|  |  | 站台 | 20 | 3429.00±1649.12 |  | 20 | 691.70±195.33 |  |  |  |  | 2737.30 | 4.96 |  |  |  |
|  | 下午 | 站厅 | 20 | 6417.00±2980.28 |  | 20 | 1232.86±493.17 |  |  |  |  | 5184.14 | 5.20 |  |  |  |
|  |  | 站台 | 20 | 2328.00±672.70 |  | 20 | 473.32±192.44 |  |  |  |  | 1854.68 | 4.92 |  |  |  |
|  | 全天 | 站厅 | 40 | 7053.00±2687.97 |  | 40 | 1470.67±597.32 |  | 10 | 767.51±118.96 |  | 5582.33 | 4.80 |  | 6285.49 | 9.19 |
|  |  | 站台 | 40 | 2878.50±1362.43 |  | 40 | 582.51±221.03 |  | 10 | 402.11±82.60 |  | 2295.99 | 4.94 |  | 2476.39 | 7.16 |
|  | 合计 |  | 80 | 4965.75±2982.45 |  | 80 | 1026.59±632.43 |  | 20 | 584.81±212.30 |  | 3939.16 | 4.84 |  | 4380.94 | 8.49 |
| 冬季 | 上午 | 站厅 | 20 | 3482.00±877.03 |  | 20 | 607.95±173.88 |  | 6 | 1280.00±428.11 |  | 2874.05 | 5.73 |  | 2202.00 | 2.72 |
|  |  | 站台 | 20 | 1628.00±455.44 |  | 20 | 335.34±119.61 |  | 6 | 1131.67±513.51 |  | 1292.66 | 4.85 |  | 496.33 | 1.44 |
|  | 下午 | 站厅 | 20 | 2017.00±548.50 |  | 20 | 274.91±99.06 |  | 6 | 1740.00±1283.09 |  | 1742.09 | 7.34 |  | 277.00 | 1.16 |
|  |  | 站台 | 20 | 1106.00±299.69 |  | 20 | 213.96±100.41 |  | 6 | 686.67±258.66 |  | 892.04 | 5.17 |  | 419.33 | 1.61 |
|  | 全天 | 站厅 | 40 | 2749.50±1035.19 |  | 40 | 441.43±218.98 |  | 12 | 1510.00±943.05 |  | 2308.07 | 6.23 |  | 1239.50 | 1.82 |
|  |  | 站台 | 40 | 1367.00±463.33 |  | 40 | 274.65±125.14 |  | 12 | 909.17±451.97 |  | 1092.35 | 4.98 |  | 457.83 | 1.50 |
|  | 合计 |  | 80 | 2058.25±1057.77 |  | 80 | 358.04±196.07 |  | 24 | 1209.58±785.63 |  | 1700.21 | 5.75 |  | 848.67 | 1.70 |

冬季分析结果显示：不同采样时间、地点情景下，静电场采样方法结果的相对标准偏差（RSD）八种采样情景下均低于Andersen。八种情景（时间-位置）下静电场采集技术的微生物检测结果平均RSD为51.39%，稍低于Andersen平均RSD 54.76%。同等时空条件下的8个批次的同步采样检测结果RSD显示，静电场采样方法结果的稳定性8次均高于Andersen采样方法结果。结果提示，静电场采样方法的稳定性高于Andersen采样方法。

表5  两季静电场技术稳定性分析结果（以Andersen为参比方法）

| 季节 | 采样时间 | 采样位置 | 采样轮次 | 静电场 |  |  | Andersen |  |  | 与Andersen比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 样本量 | RSD（%） |  | 样本量 | RSD（%） |  | 差值 | 倍数 |
| 夏季 | 上午 | 站厅 | 1 | 10 | 29.82 |  | 10 | 31.45 |  | -1.63 | 0.95 |
|  |  |  | 2 | 10 | 30.42 |  | 10 | 37.11 |  | -6.69 | 0.82 |
|  |  | 站台 | 1 | 10 | 53.44 |  | 10 | 28.48 |  | 24.96 | 1.88 |
|  |  |  | 2 | 10 | 35.91 |  | 10 | 26.96 |  | 8.95 | 1.33 |
|  | 下午 | 站厅 | 1 | 10 | 40.54 |  | 10 | 41.75 |  | -1.21 | 0.97 |
|  |  |  | 2 | 10 | 53.11 |  | 10 | 40.28 |  | 12.84 | 1.32 |
|  |  | 站台 | 1 | 10 | 25.97 |  | 10 | 46.13 |  | -20.17 | 0.56 |
|  |  |  | 2 | 10 | 32.86 |  | 10 | 18.65 |  | 14.21 | 1.76 |
|  |  | 合计 |  | 80 | 60.06 |  | 80 | 61.60 |  | -1.54 | 0.97 |
| 冬季 | 上午 | 站厅 | 1 | 10 | 26.50 |  | 10 | 29.33 |  | -2.83 | 0.90 |
|  |  |  | 2 | 10 | 25.08 |  | 10 | 29.06 |  | -3.98 | 0.86 |
|  |  | 站台 | 1 | 10 | 25.09 |  | 10 | 34.02 |  | -8.93 | 0.74 |
|  |  |  | 2 | 10 | 31.81 |  | 10 | 39.10 |  | -7.29 | 0.81 |
|  | 下午 | 站厅 | 1 | 10 | 24.07 |  | 10 | 27.93 |  | -3.86 | 0.86 |
|  |  |  | 2 | 10 | 27.13 |  | 10 | 43.19 |  | -16.06 | 0.63 |
|  |  | 站台 | 1 | 10 | 22.83 |  | 10 | 52.98 |  | -30.15 | 0.43 |
|  |  |  | 2 | 10 | 31.52 |  | 10 | 39.31 |  | -7.79 | 0.80 |
|  | 合计 |  |  | 80 | 51.39 |  | 80 | 54.76 |  | -3.37 | 0.94 |

3、评估结论

以沉降法和Andersen法为参比方法，评估了静电场采样方法对地铁站台空气气溶胶的细菌总数的采样效果。相同时空节点的同步采样结果分析比较显示：

（1）夏、冬两季，静电场采样方法的可行性较好，与参比方法检出率无差异，对高浓度样品两季超标率有差异。

（2）静电场采样方法显示出一定的准确性偏差，静电场采样检测结果高于沉降法和Andersen法；夏季Andersen法高于沉降法，冬季沉降法结果高于Andersen法。

（3）静电场采样法稳定性较好，夏季静电场采样方法的稳定性与Andersen采样方法基本相当，冬季静电场采样方法的稳定性稍高于Andersen采样方法。

[] 王先良.典型公共场所病原微生物风险控制需求[M]. 北京: 人民卫生出版社. 2025.

[] 医学名词审定委员会.感染病学名词审定分委员会.感染病学名词[EB/OL].(2019)[2026-04-01]. https://www.termonline.cn/wordDetail?termName=病原体&subject=3491978326a911eea497b068e6519520&base=1

[] 化工名词审定委员会.化学工程名词（四）安全·环保·可持续发展[EB/OL].(2020)[2026-04-01]. https://www.termonline.cn/wordDetail?termName=自动采样&subject=e2e9fde726a711eebd82b068e6519520&base=1

[] [2]机械工程名词 第一分册审定委员会.机械工程名词 第一分册[EB/OL].(2021)[2026-04-01]. https://www.termonline.cn/wordDetail?termName=智能化系统&subject=f927334526a911eeb240b068e6519520&base=1

[] 国务院.关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见[EB/OL].(2023)[2026-04-01]. https://www.nirp.cn/fswsfgbz/fg/gfxwj/202502/W020250428529396338231.pdf

[] 徐羽贞. 微生物气溶胶静电收集技术研究[D]. 浙江:浙江大学,2015.

[] YaoMS，Mainelis G．Utilization of natural electrical charges on airborne microorganisms for their collectionby electrostatic means[J]. J Aerosol Sci,2006,37(4): 513-527.

[] Li L, Du H, Meng C, Fan L, Liu H, Han X, Ge T, Su L, Yao X, Wang X. The relationship between indoor airborne culturable bacteria with passenger flow in 132 traffic stations during 2019-2020, China. J Environ Manage. 2025 Jan;373:123482.

[] 参考GB 37488-2019公共场所卫生指标及限值要求，非睡眠、休憩需求公共场所室内细菌总数不应大于4000CFU/m3