附件4

| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | CHNAW. C10 |

中国民族卫生协会团体标准

T/CHNAW XXXX—2026

教室室内空气病原体现场智能采样
技术指南

Guidelines for On-site Intelligent Sampling Technology of Airborne Pathogens in Classrooms

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2026年4月1日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国民族卫生协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  智能采样系统构成	1

5  采样前的准备	2

6  采样点布设	2

7  采样方法与步骤	3

8  样品运输与保存	3

9  质量控制	3

10  采样记录与报告	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国民族卫生协会提出并组织实施。

本文件由中国民族卫生协会归口。

本文件起草单位：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、北京大学、安徽省疾病预防控制中心、合肥市疾病预防控制中心、北京工匠生物技术有限公司。

本文件主要起草人：李莉、王先良、要茂盛、徐艳龙、肖长春、高苗。

教室室内空气病原体现场智能采样

技术指南

范围

本文件规定了教室室内空气中病原体的现场智能采样、样本包装运输保存、质量控制和采样记录报告等技术要求。

本文件适用于各类学校（如中小学、高等院校等）的教室、实验室、图书馆等主要教学场所的空气病原体采样（不包括集中空调通风系统），其他类似教育培训机构可参考使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18204.3 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

GB/T 38517 颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则

JJF 1826 空气微生物采样器校准规范

JJF 2304 生物气溶胶采样器校准规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

空气病原体 airborne pathogens

空气中可造成人或动物感染疾病的微生物(包括细菌、病毒、立克次体、寄生虫、真菌)或微生物重组体(包括杂交体或突变体)。

生物气溶胶 bioaerosol

含有生物性成分的固体或液体微粒悬浮于气体介质中形成的稳定分散系。

注：生物性成分包括细菌、病毒、真菌、孢子、毒素等。生物气溶胶粒子粒径在0.01 μm~100 μm之间。

[来源：GB/T 38517-2020,3.7]

智能采样 intelligent sampling

智能采样指可实现自动化运行、实时环境感知、采样流量自动校准、GPS定位、采样数据自动记录与无线传输等功能的采样系统，鼓励物联网技术集成。

气旋式采样 liquid impact sampling

液体冲击式采样的一种，利用微生物粒子在气流旋转过程中的惯性离心力，将微生物从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使粒子落入采样器底部收集介质中。

智能采样系统构成

核心采样设备

气旋式生物气溶胶采样器（以下简称采样器）：利用旋风式分尘器浓缩空气微生物气溶胶，再撞击到采集液中的采样设备。推荐使用气旋式生物气溶胶采样器等基于撞击原理的智能设备。

采样流量通常不低于300 L/min，粒子切割点（Da50）通常在0.5µm-1.0µm，以满足对病毒等小颗粒气溶胶的有效采集。

采集范围包括但不限于细菌、病毒、真菌孢子、花粉、尘螨等生物气溶胶颗粒，采集介质为水、缓冲液、矿物油等多种液体。

辅助传感单元

建议集成温度、相对湿度、二氧化碳（CO2）、颗粒物（PM2.5/PM10）等传感器，用于同步监测教学环境参数。设备应能实时显示并记录采样流量、运行时间、累计采样体积等关键参数。

鼓励配置采集液余量自动感知与补给系统，实现自动控制补液功能。

数据管理与传输单元

应具备嵌入式操作系统，支持无线网络（如4G/5G/WIFI）数据传输，可将采样数据、环境参数及地理位置信息实时上传至指定监测平台。支持音视频自动采集、远程监控、任务设置与数据管理等智能化功能。

采样耗材

包括一次性无菌采样瓶、专用采集液（应符合相关病毒或微生物保存要求）、可替换旋风筒等。

采样前的准备

现场调查与方案制定

应调查教室的面积、楼层、几何尺寸、日常通风系统（如自然通风、分体空调）、课程表、人员高峰期及近期因病缺勤情况等。根据调查结果制定采样计划，明确采样点位、时间、频次与样品数量等。

采样时间宜在课间或大课间时段进行，并应在学生离开教室后5~10min之内完成。

仪器设备准备与校准

依据现场调查方案准备相应数量的采样器。

每次采样前或按计划，应依据JJF 1826或使用经校准的流量计对采样器流量进行校准，其示值误差不应超过±5%。

辅助传感器应按其说明书要求进行校准或验证。

采样耗材（如采集液、采样瓶）应在无菌条件下准备，采集液经121℃高压蒸汽灭菌15min或使用市售无菌产品。

人员防护与培训

采样人员应接受生物安全及设备操作培训。现场操作时的个人防护及废弃物处置应符合GB 19489的要求。

采样点布设

布点原则

采样点应均匀分布并有代表性，可采用对角线、梅花状或网格法布点。测点应远离门窗、通风口等气流干扰位置，距离墙壁不小于0.5m。

布点数量

教室使用面积小于50 m2时，设置1个采样点。

教室使用面积在50~100 m2时，设置2个采样点。

教室使用面积大于100 m2时，设置3~5个采样点。

采样点位置与高度

采样高度宜设在人员呼吸带高度，距离地面约0.8m~1.5m。

采样方法与步骤

采样环境工况

采样前应关闭门窗、风扇及室内空气净化设备15min~30min，保持室内空气相对稳定。如使用集中空调通风系统，应提前关闭至少12h。

采样参数设置

应无菌操作，采样器使用按照说明书要求进行。

采样器以不低于300 L/min流量采集5min~10min。

智能传感与数据传输单元应同步自动开启。

当人员无法进入现场，应支持采样参数远程设置与启动。

采样操作流程

在采样器终端上创建或选择采样任务，录入点位信息。

将装有规定量无菌采集液的采样瓶正确安装至采样器，确保气路密封。

设置采样流量、时间等参数，启动自动采样程序。系统自动记录开始时间、初始流量和实时环境数据。若需无人操作，可在放置采集液后，远程进行采集控制。

采样期间，尽量减少人员走动，避免对气流产生干扰。

采样结束后，设备自动停止并记录数据。小心取下样本，做好唯一标识。

使用消毒湿巾或75%酒精棉片对采样器接触表面进行擦拭消毒。

现场质量控制样品

每批次采样应至少设置1个现场空白样本（携带未开封采集液至现场并随行）和1个运输空白样本，用于过程污染控制。

样品运输与保存

采样后，应立即将采样瓶置于4℃~8℃的环境内，并在4h内送达实验室进行培养或检测。若需延时检测，应在-70℃或以下温度保存，避免反复冻融。非培养样本也应尽快处理。

质量控制

仪器校准与维护

应依据JJF 1826定期对采样器的采样流量进行校准，校准周期不宜超过12个月。辅助环境传感器（温度、相对湿度、CO2、颗粒物）应按制造商建议或每年至少进行一次验证或校准，确保其监测数据准确，用于环境评估。

采样过程质量控制

应记录每次采样开始与结束时的流量，其偏差应在校准允差范围内。采样时应同步记录温度、湿度和大气压力，用于将实际采样体积换算为标准状态（0 ℃, 101.325 kPa）下的体积，保证检测结果的可比性。

教学日程关联性控制

采样计划与实施应考虑课程表安排，宜在教学时段课间进行，以反映实际使用状态。若进行对比监测，应尽量保证前后采样时的学生活动、通风方式等条件相对一致。

采样记录与报告

采样记录内容

除样本基本信息外，应详细记录采样教室的编号、面积、学生实时人数、采样时段的课程活动、门窗启闭状态、室内独立通风设备（如风扇、空气净化器）的运行情况。环境参数应至少包含温度、相对湿度、CO2浓度和PM2.5浓度。可参考GB/T 38517 资料性附录B。

采样报告的自动生成

鼓励利用智能平台整合采样记录数据，自动生成包含采样点位信息、编号信息、学生因病缺勤记录、实时环境感知数据、采样数据列表等采样记录内容的标准化报告。