附件5

T/CHNAW XXXX—2026

教室室内空气病原体现场智能采样技术指南

编制说明

标准编制组

二〇二六年三月

目 录

一、工作简况	1

（一）任务来源与项目编号	1

（二）参与协作单位、起草人及其所承担工作	1

（三）起草过程	1

二、与我国有关法律、法规、规章、规范性文件和其他标准的关系	2

三、国外相关法律、法规、文件和标准情况的对比说明；	3

四、标准的制定、修订与起草原则	4

五、确定各项技术内容（如技术指标、参数、公式、试验方法、检验规则等）的依据	4

（一）技术要求的编制依据	4

1.范围	4

2.规范性引用文件	4

3.术语定义	5

4.智能采样系统构成	6

5.采样前的准备	7

6.采样点布设	8

7.采样方法与步骤	9

8.样品运输与保存	10

9.质量控制	10

10.采样记录与报告	11

（二）主要验证报告	11

六、征求意见和采纳情况、不采纳意见的理由	12

七、重大分歧意见的处理结果和依据	12

八、根据需要提出实施标准的建议	12

九、其他应予说明的事项	12

附件：基于三种液体气旋采样设备的教室空气微生物采样效能验证报告	13

一、工作简况

（一）任务来源与项目编号

2025年8月1日，中国民族卫生协会民族医药卫生标准专业委员会发布《教室室内空气病原体现场智能采样技术指南》立项。

（二）参与协作单位、起草人及其所承担工作

本标准负责起草单位：中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所，总体负责本标准的修订。

本标准参加起草单位：北京大学、安徽省疾病预防控制中心、合肥市疾病预防控制中心、北京工匠生物技术有限公司。

本文件主要起草人：李莉、王先良、要茂盛、徐艳龙、肖长春、高苗。

各起草人承担的工作如下：

李莉，中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所。负责本文件结构框架制订、组织编写标准文稿、编制说明及标准解读等相关文件，负责开展技术方法现场验证工作。为本项目总体负责人。

王先良，中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所。负责本文件结构框架制订、修订工作方案制定、项目组织实施、技术材料审核。

要茂盛，北京大学。主要负责适用范围、规范性引用文件、术语定义的修订，参与技术设备研发、标准文稿和编制说明的讨论和修改。

徐艳龙，安徽省疾病预防控制中心。主要负责技术设备现场验证、评估报告编写，参与标准文稿和编制说明的讨论和修改。

肖长春，合肥市疾病预防控制中心。主要负责技术设备现场验证、评估报告编写，参与标准文稿和编制说明的讨论和修改。

高苗，北京工匠生物技术有限公司。主要负责技术设备现场验证、评估报告编写，参与标准文稿和编制说明的讨论和修改。

（三）起草过程

为做好标准修订工作，在中国民族卫生协会民族医药卫生标准专业委员会正式发布标准修订立项通知之后，牵头单位组建了编制组，制定了实施方案，明确了任务分工及工作进度，组内召开进度工作会议，及时交流，协作推进，较好地完成了标准修订任务。先后工作召开了5次修订组内工作会议。起草过程如下：

1.标准修订项目立项与任务下达

2025年8月，中国民族卫生协会民族医药卫生标准专业委员会正式发布标准修订立项。

2.标准草案编写，形成征求意见稿

2025年9月，标准修订工作启动。本标准修订项目负责人组织召开了标准修订启动会，明确了标准修订技术要点，形成了任务分工和实施方案，建立了起草工作群，正式启动本标准修订工作。

2025年12月，修订组在北京大学召开组内现场会议，稳步推进工作。编制组完成《大流量气溶胶采样技术对空气微生物的采集效果评价现场研究简报》。形成标准工作组讨论稿（修改稿）和编制说明初稿。

2026年 月 日，召开专家评审会，广泛征求专家意见。会上针对标准内容逐一讨论，形成工作组讨论稿（征求意见稿）。

2026年 月至2026年 月，面向社会广泛征求意见。

2026年4月，整理汇总意见，形成报批稿。

3.征求各有关单位意见，汇总讨论反馈意见

2026年5月，标准编制组以公开挂网和邮件的方式广泛公开地征求了意见，共征求了 家单位和 位个人的意见。收到回函 份，回函中有意见 份，共 条，其中 条意见已采纳， 条意见部分采纳， 条意见未采纳；无意见 份。

4.标委会召开专家评审会，根据专家意见再次对标准文本和编制说明进行修改

二、与我国有关法律、法规、规章、规范性文件和其他标准的关系

本文件作为团体标准，编写格式依据《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1—2020）给出的规则编写。本文件属于技术性团体标准，其制定严格遵守国家相关法律法规，并与国家标准和技术规范体系相一致，是针对学校教室这一特定室内环境，应用现场智能采样技术进行空气病原体监测的操作指南。

1.与法律法规及规范性文件的衔接

本文件的编制严格遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国生物安全法》《公共场所卫生管理条例》的根本要求，旨在为学校这一重点公共场所建立主动、灵敏的室内空气智能化采样技术。在GB28932《中小学校传染病预防控制工作管理规范》标准中，强调要加强学校水、空气等卫生管理。本文件的制定，正是将上述法律法规标准的要求，转化为可执行的技术指南，为落实学校卫生管理工作提供了先进的技术工具和标准依据。

2.与现行国家标准体系的一致性

（1）本文件以GB/T 18204.3《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》为空气微生物检验的通用方法，在采样点布设基本原则、部分基础操作概念和质量控制上，与GB/T 18204.3保持一致。本文件将监测目标从广义的“空气微生物”聚焦于更具公共卫生风险的“空气病原体”，以“智能采样”和“大流量气旋式采样”为核心的技术路径，包括自动化运行、实时传感、数据传输等智能要求，这是对传统撞击法等方法的重大智能化技术升级。

（2）本文件以GB/T 18204.6《公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范》为采样点布设基本要求，明确参照GB/T 18204.6监测布点的通用原则，并结合教室的结构和功能特点提出布点数量的要求。

（3）本文件要求现场采样的人员防护和废弃物处置必须符合GB 19489《实验室 生物安全通用要求》。这确保了即使在学校进行现场采样，其生物安全标准亦不降低，将可能含有病原体的气溶胶采样活动纳入了国家规范的生物安全管理框架，保障了学校和采样人员的健康安全。

（4）通则与计量校准要求层面：本文件在采样记录格式等方面参考了GB/T 38517《颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则》内容，保证了记录内容的完整性。本文件将JJF 1826《空气微生物采样器校准规范》JJF 2304《生物气溶胶采样器校准规范》作为采样器流量校准的直接技术依据，确保了采样数据溯源的准确性和可比性。

3.对现有标准体系的补充与创新价值

当前，我国已发布了一系列关于学校建筑、照明、采光、噪声的卫生标准（如GB 7793《中小学校教室采光和照明卫生标准》、GB/T 17225《中小学校采暖教室微小气候卫生要求》等），但缺少针对学校室内空气病原体智能化采样的操作标准。本文件不与任何现行标准冲突，而是作为GB/T 18204.3等通用方法标准在学校教室场景下，结合物联网、智能传感等新技术应用的升级。本文件提出的集成环境传感器、自动化远程启动、数据传输等要求，推动了学校室内空气采样向智能化转变。

综上所述，本文件与我国现行法律、法规及标准体系紧密衔接，是其在学校空气病原体智能采样领域的必要补充，具有重要的实践意义和推广价值。

三、国外相关法律、法规、文件和标准情况的对比说明；

目前，国际上尚无完全对应的、针对学校教室空气病原体现场智能采样”的单一、综合性标准。但相关理念和技术要求分散在建筑科学、公共卫生、环境监测等多个领域的法规标准和技术指南文件中。

1.与国外空气生物气溶胶采样标准的对比

国际标准化组织（ISO）发布了ISO 16000-18：2011（Indoor air Part 18: Detection and enumeration of moulds — Sampling by impaction），该标准涉及了利用撞击法进行室内空气中霉菌的采样，欧洲标准化委员会发布的EN 17359-2020（Stationary source emissions - Bioaerosols and biological agents - Sampling of bioaerosols and collection in liquids - Impingement method）提出了对于固定源排放生物气溶胶的液体冲击法采样。与上述通用气溶胶采样标准相比，本文件提出的“智能采样”不仅规定了核心的气旋式采样器性能（如采样流量、灵敏度），还集成了多参数环境传感器、数据无线传输与远程控制单元，体现了智能一体化采样理念。另外，本文件聚焦于学校教室环境，所有技术要求均围绕教室的面积特征、人员活动规律、健康管理需求而设置，具有较强的针对性。

2.与国外建筑通风及室内空气质量控制指南的关联

世界卫生组织（WHO）的《WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants》、美国供暖制冷与空调工程师学会（ASHRAE）的标准（如ASHRAE Standard 62.1-2022 Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality）是室内环境领域的权威文件。这些文件主要从通风工程控制和健康效应角度，规定了热舒适参数、化学污染物及生物污染的总体控制目标。本文件与这些指南是相辅相成的关系：ASHRAE等标准提供了控制目标和工程手段，本文件提供了空气中病原体采样的具体方法。本文件要求监测CO2浓度，正是对通风效果（人员密度相关）的一种实时评估，与ASHRAE的通风理念保持一致。

3.与国外学校健康安全文件比较

发达国家部分学校会制定环境健康与安全计划，其中包含对室内空气质量（IAQ）的例行检查，特别是在过敏、哮喘高发季节或传染病流行期。美国环境保护署（EPA）发布的《Indoor Air Quality Tools for Schools》是用于学校空气质量管理的指导性文件。然而，该文件侧重于管理框架和投诉响应，对于病原体的主动采样监测，缺少技术性指导，且未要求使用智能、联网、大流量的专业设备。本文件的先进性在于，它将原本用于传染病疫情调查的主动式、大流量、智能化病原体采样监测技术，进行了标准化、流程化，使其可以转化为可定期开展的常规预防性监测项目，实现了学校环境健康智能化管理。

总体而言，本文件与国际现有通用标准相比具有一定的针对性和领先性，形成了可应用于中国学校教室的可操作技术标准。与WHO、EPA等相近国际标准无矛盾之处。

四、标准的制定、修订与起草原则

本文件的制定遵循以下原则：

1.先进性与科学性：本文件以环境科学、微生物学、流体力学和物联网技术为理论基础，采纳大流量气旋式采样、物联网、智能传感与无线传输等先进技术，结合现场技术比对数据，确保技术内容的先进性和科学性。

2.适用性与可操作性：本文件提出的技术要求，均考虑了教室的面积空间、学生活动的时空规律性、以及教学日程的固定性等特点，确保本标准提出技术要求的适用性和可操作性，能够有效指导学校教室空气的采样监测工作。。

3.协调性与规范性：与我国现行的国家标准（GB/T 18204系列、JJF系列、GB/T 38517等）充分协调，确保与国家现行法规标准体系的协调性和规范性。

五、确定各项技术内容（如技术指标、参数、公式、试验方法、检验规则等）的依据

（一）技术要求的编制依据

1.范围

本文件规定了教室室内空气中病原体的现场智能采样、样本包装运输保存、质量控制和采样记录报告等技术要求。

本文件适用于各类学校（如中小学、高等院校等）的教室、实验室、图书馆等主要教学场所的空气病原体采样（不包括集中空调通风系统），其他类似教育培训机构可参考使用。

编制依据：

明确本文件规定了标准对象、目标、方式和技术特征。本文件适用于各类学校的主要教学场所，点明不包括集中空调通风系统。教室是师生聚集、暴露时间最长的核心场所，是呼吸道传染病校内传播的关键风险点。现场智能采样主要针对有人活动的室内空间空气，与集中空调通风系统风管内部卫生状况采样在方法、设备、评价标准上不同。集中空调通风系统的采样按照GB/T 18204.5《公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统》等国家标准专门规定。将集中空调通风系统排除，避免了标准间的交叉和矛盾，体现了标准的专业性和准确性。

2.规范性引用文件

本文件规范性引用文件包括：

GB/T 18204.3 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

GB/T 38517 颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则

JJF 1826 空气微生物采样器校准规范

JJF 2304 生物气溶胶采样器校准规范

编制依据：

所列文件构成了支撑本文件技术体系的核心。​GB/T 18204.3是空气微生物检验的通用方法基础；GB 19489是保障生物安全的强制性要求；GB/T 38517为生物气溶胶采样与分析提供了通用技术框架；JJF 1826、JJF 2304 生物气溶胶采样器校准规范是确保采样数据准确、可溯源的计量基础。这些引用确保了本标准与国家标准体系的协调统一。

3.术语定义

（1）空气病原体 airborne pathogens

空气中可造成人或动物感染疾病的微生物（包括细菌、病毒、立克次体、寄生虫、真菌）或微生物重组体（包括杂交体或突变体）。

编制依据：

依据感染病学名词“病原体”[]进行改编，增加“空气中”环境情景，限定适用范围。

（2）生物气溶胶 bioaerosol

含有生物性成分的固体或液体微粒悬浮于气体介质中形成的稳定分散系。

注：生物性成分包括细菌、病毒、真菌、孢子、毒素等。生物气溶胶粒子粒径在0.01 μm~100 μm之间。

编制依据：

定义引用了GB/T 38517-2020《颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则》中生物气溶胶概念，并与微生物学、公共卫生学的通用定义保持一致，明确了监测目标的生物属性和物理形态范围。

- （3）智能采样

智能采样指可实现自动化运行、实时环境感知、采样流量自动校准、GPS定位、采样数据自动记录与无线传输等功能的采样系统，鼓励物联网技术集成。

编制依据：

该术语结合了“自动采样”（定义：采样过程中不需人干预，通过仪器设备能按预先编定的程序进行连续或不连续地采样。[]）“智能化系统”（定义：由现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术、智能控制技术汇集而成的针对某一个方面应用的系统。[]）的定义，综合了物联网、环境传感、自动控制等技术在环境监测领域的发展趋势，参考了《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（国办发〔2023〕46号）[]中关于自动获取病原体检测数据、提高数据集成、风险识别、智能分析和及时预警等能力的要求，并考虑教室室内环境特点和现场采样需求，编写了该定义，以实现数据信息的自动采集、传输、加工、存储、控制等功能。

- （4）气旋式采样 liquid impact sampling

液体冲击式采样的一种，利用微生物粒子在气流旋转过程中的惯性离心力，将微生物从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使粒子落入采样器底部收集介质中。。

- 编制依据：

定义参考了徐羽贞[]、王彦杰[]等多篇参考文献，依据气旋式采样的技术特点和气溶胶采样原理编写该术语。

4.智能采样系统构成

（1）核心采样设备

气旋式生物气溶胶采样器（以下简称采样器）：利用旋风式分尘器浓缩空气微生物气溶胶，再撞击到采集液中的采样设备。推荐使用气旋式生物气溶胶采样器等基于撞击原理的智能设备。

采样流量通常不低于300 L/min，粒子切割点（Da50）通常在0.5µm-1.0µm，以满足对病毒等小颗粒气溶胶的有效采集。

采集范围包括但不限于细菌、病毒、真菌孢子、花粉、尘螨等生物气溶胶颗粒，采集介质为水、缓冲液、矿物油等多种液体。

编制依据：

“气旋式生物气溶胶采样器”，是因其具有大流量、高效率的特点，特别适合捕获病毒等小粒径气溶胶。研究表明，许多呼吸道病毒的载体粒径在1-5μm之间，气旋式采样器设定的Da50（空气动力学质量中位直径）在0.5µm-1.0µm，能确保对这部分高风险粒子的有效采集。相比传统安德森撞击器（流量约28.3 L/min），不低于300 L/min的大流量能在短时间内富集足量空气体积，提高对低浓度病原体的检出能力，满足早期预警需求。

“流量不低于300 L/min”、“Da50在0.5µm-1.0µm”是综合了国内外主流高性能气旋式/液体冲击式采样器（如美国BioSpot-VIVAS，部分国产型号）的技术指标，以及针对微生物气溶胶采样的研究结论而确定的。

采集范围包括但不限于细菌、病毒、真菌孢子、花粉、尘螨等生物气溶胶颗粒，上述采集范围基本覆盖了生物气溶胶的主要生物性成分。采集介质明确为“液体”，是因为液体介质能更好地保护病毒等病原体的活性或核酸完整性，便于后续进行细胞培养、PCR、宏基因组等多种分析，用途更广。

（2）辅助传感单元

建议集成温度、相对湿度、二氧化碳（CO2）、颗粒物（PM2.5/PM10）等传感器，用于同步监测教学环境参数。设备应能实时显示并记录采样流量、运行时间、累计采样体积等关键参数。

鼓励配置采集液余量自动感知与补给系统，实现自动控制补液功能。

编制依据：

温度和相对湿度影响病原体存活和传播；CO2浓度是反映室内人员密度和通风换气效果的关键替代指标，世界卫生组织（WHO）及多个国家建筑通风标准均重视CO2的监测，各国学者也呼吁重视CO2这项指标[]；PM2.5浓度与总体空气质量相关。这些参数是评价教室室内环境质量的重要指标。

由于气旋式采样器流量较大，采集液在工作工程中会有蒸发损失。自动控制补液功能可以确保长时间或无人值守采样时，采样效率不受采集液蒸发的影响，是设备智能化采样的体现。

（3）数据管理与传输单元

应具备嵌入式操作系统，支持无线网络（如4G/5G/WIFI）数据传输，可将采样数据、环境参数及地理位置信息实时上传至指定监测平台，支持音视频自动采集、远程监控、任务设置与数据管理等智能化功能。

编制依据：

规定数据无线传输、设备远程管理、任务设置等功能，是实现采样过程的实时化、网络化和智能化的核心。这些技术改变了传统采样数据记录滞后、易出错的弊端，符合现代环境监测信息化的发展方向，是智能化的直接体现。音视频自动采集模块可以真实记录采样现场、采样人员和采样环境信息。

（4）采样耗材

包括一次性无菌采样瓶、专用采集液（应符合相关病毒或微生物保存要求）、可替换旋风筒等。

编制依据：

本条文对采样耗材的规定，旨在确保样本的无菌性、有效性及生物安全。本条文遵循微生物检测基本原则，满足GB 19489的生物安全管理要求，杜绝交叉污染。液体气旋式采样器主要以专用采集液为采集介质，专用采集体的“保存要求”可保障维持病原体核酸或活性稳定，是保证后续PCR、培养等检测结果准确的前提。旋风筒在使用过程中也会受到潜在病原体的污染，因此要求旋风筒可替换、可消毒。

5.采样前的准备

（1）现场调查与方案制定

应调查教室的面积、楼层、几何尺寸、日常通风系统（如自然通风、分体空调）、课程表、人员高峰期及近期因病缺勤情况等。根据调查结果制定采样计划，明确采样点位、时间、频次与样品数量等。

采样时间宜在课间或大课间时段进行，并应在学生离开教室后5~10min之内完成。

编制依据：

本文件要求调查教室面积、通风、课程表、因病缺勤情况等，是基于流行病学“三同”原则（同源、同传播途径、同时空暴露）中的“同时空”调查。只有充分了解环境本底和人员活动规律，才能制定出有代表性的采样计划。

本文件规定“宜在课间或大课间，学生离开教室后5~10min之内完成”。课间时段，室内空气经过一节课的人员活动，病原体浓度可能达到一个有代表性的峰值水平；学生离开后采样，避免了人员走动对气流的剧烈干扰，并能保护采样代表性。这个时间窗口是平衡暴露代表性和采样可行性的最佳选择。

（2）仪器设备准备与校准

依据现场调查方案准备相应数量的采样器。

每次采样前或按计划，应依据JJF 1826或使用经校准的流量计对采样器流量进行校准，其示值误差不应超过±5%。

辅助传感器应按其说明书要求进行校准或验证。

采样耗材（如采集液、采样瓶）应在无菌条件下准备，采集液经121℃高压蒸汽灭菌15min或使用市售无菌产品。

编制依据：

该要求直接引用JJF 1826-2020《空气微生物采样器校准规范》中对采样流量示值误差的通用要求，是保证采样体积准确、数据可比性的计量学基础。

为保证现场样品后续用于培养法鉴定，要求采样耗材采用无菌操作，并参考GB/T 18204.3 《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》给出了建议的灭菌条件。

（3）人员培训与防护

采样人员应接受生物安全及设备操作培训。现场操作时的个人防护及废弃物处置应符合GB 19489的要求。

编制依据：

本要求是对现场采样人员培训和防护的要求，个人防护及废弃物处理要求符合GB 19489要求。GB 19489是处理潜在病原体样本时必须遵守的强制安全规范，GB 19489规定了不同风险等级微生物操作的生物安全要求，本标准只引用个人防护和废弃物处置的要求，以确保采样人员及公众环境安全。

6.采样点布设

（1）布点原则

采样点应均匀分布并有代表性，可采用对角线、梅花状或网格法布点。测点应远离门窗、通风口等气流干扰位置，距离墙壁不小于0.5m。

编制依据：

采用对角线、梅花状、网格法等，是GB/T 18204.3中推荐的、确保空间代表性的方法。“距离墙壁不小于0.5m”是为了避开墙面边界层气流的影响，这也是室内空气监测的通用要求。

（2）布点数量

教室使用面积小于50 m2时，设置1个采样点；教室使用面积在50~100 m2时，设置2个采样点；教室使用面积大于100 m2时，设置3~5个采样点。

编制依据：

布点及数量参考GB/T 18204.6《公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范》，同时依据GB50099-2011《中小学校设计规范》，中小学普通教室面积一般是50-60m2，对于面积较大的公用教室，存在超过50或100m2的房间。因此结合上述两项国标，将布点数量分界面积设置为50、100及100以上。

教室面积越大，空间均匀性越难满足，需要设置更多测点。此分级是在保证基本代表性的前提下，兼顾了采样成本和效率。

（3）采样点位置与高度

采样高度宜设在人员呼吸带高度，距地面0.8m~1.5m。

编制依据：

基于监测数据可用于健康风险评估的考虑，规定采样点设在人员呼吸的高度。采样点位置与高度参照GB/T 18204.3 《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》附录A采样高度的要求（采样点原则上应与成人的呼吸带的高度相一致，在距离地面1.2m~1.5m 之间）。考虑到学生身高和坐姿，本文件将距离地面高度调整为0.8m~1.5m，保证采样点处于人员呼吸带高度。

7.采样方法与步骤

（1）采样环境工况

采样前应关闭门窗、风扇及室内空气净化设备15min~30min，保持室内空气相对稳定。如使用集中空调通风系统，应提前关闭至少12h。

编制依据：

GB/T 18204.3 4.1.4规定了采样时关闭门窗15min~30min，参考该标准，本文件要求采样前关闭门窗等15min~30min，是为了在相对稳定的静态条件下，评估室内自身产生的病原体累积水平，避免室外空气瞬时涌入的干扰。要求集中空调关闭至少12h，是因为空调系统风道可能成为污染源或蓄积处，关闭较长时间后采样，能更好地评估来自建筑通风系统的潜在风险。

（2）采样参数设置

——应无菌操作，采样器使用按照说明书要求进行。

——采样器以不低于300 L/min流量采集5min~10min。

——智能传感与数据传输单元应同步自动开启。

——当人员无法进入现场，应支持采样参数远程设置与启动。

编制依据：

不低于300 L/min的要求与第4章设备性能对应；采集5min~10min是基于大流量设备的综合考量。若采集时间太短则采样体积不足，采集时间太长可能导致采集液蒸发过度或微生物失活。设置5min~10min可确保采集到1.5~3m3的空气，满足大多数分析方法的灵敏度需求。

建议增加采样参数远程设置启动功能，是为了满足教室长时间采样或者教室出现病原体但人员无法进入的采样需求，体现了智能采样的灵活性和先进性。

（3）采样操作流程

- 在采样器终端上创建或选择采样任务，录入点位信息。

- 将装有规定量无菌采集液的采样瓶正确安装至采样器，确保气路密封。。

- 设置采样流量、时间等参数，启动自动采样程序。系统自动记录开始时间、初始流量和实时环境数据。若需无人操作，可在放置采集液后，远程进行采集控制。

- 采样期间，尽量减少人员走动，避免对气流产生干扰。

- 采样结束后，设备自动停止并记录数据。小心取下样本，做好唯一标识。

- 使用消毒湿巾或75%酒精棉片对采样器接触表面进行擦拭消毒。

编制依据：

本条文规定的六步操作流程，是确保教室室内空气病原体现场智能采样工作规范性、一致性、可追溯性及生物安全性的核心程序。

“在采样器终端上创建或选择采样任务，录入点位信息”。此步骤是实现采样工作数字化管理与可追溯性的重要环节。在智能终端创建或选择采样任务，可避免人为操作失误。录入点位信息，是后续数据与空间位置绑定的基础，是智能采样优于传统纸质记录的关键。

“将装有规定量无菌采集液的采样瓶正确安装至采样器，确保气路密封”。此步骤是保证样本不受外源污染、采样流量准确、有效结果准确可靠的基本前提。无菌操作是微生物学检测的基本原则，气路密封是保障流量准确的必要操作环节。若密封不严将导致实际流量降低，采样体积偏高，结果出现偏倚。

“设置采样流量、时间等参数，启动自动采样程序。系统自动记录开始时间、初始流量和实时环境数据。若需无人操作，可在放置采集液后，远程进行采集控制。”。此步骤中用系统自动记录替代人工记录，消除了人为误差，提高了数据的客观性和可信度。

“采样期间，尽量减少人员走动，避免对气流产生干扰”。此步骤要求采样人员和学生在采样期间减少走动，保证室内空气在相对稳定的静态条件下。

“采样结束后，设备自动停止并记录数据。小心取下样本，做好唯一标识”。该步骤是样本从现场到实验室的标识，是可追溯性链条的核心环节。

“使用消毒湿巾或75%酒精棉片对采样器接触表面进行擦拭消毒”。此步骤是防止交叉污染的流程操作。采样器在可能存在病原体的空气中工作，其外表面可能吸附或沾染颗粒物。消毒是为了保护后续操作人员和维护人员，并防止在一次采样中携带的污染物被携带至下一个采样点，导致样本间的交叉污染。采用“75%酒精棉片”是因其对多数细菌、病毒（包括包膜病毒）具有快速有效的灭活能力，且易于挥发、无残留，适合现场快速消毒。

（4）现场质量控制样品

每批次采样应至少设置1个现场空白样本（携带未开封采集液至现场并随行）和1个运输空白样本，用于过程污染控制。

编制依据：

设置现场空白和运输空白，是环境监测质量控制体系的强制性要求。用于鉴别采样准备、现场开启、运输过程中引入的污染，是判断样品结果是否有效的重要依据。此做法是GB/T 18204.3等标准及国际通用环境监测指南的共同要求。

8.样品运输与保存

采样后，应立即将采样瓶置于4℃~8℃的环境内，并在4h内送达实验室进行培养或检测。若需延时检测，应在-70℃或以下温度保存，避免反复冻融。非培养样本也应尽快处理。

编制依据：

4℃冷藏，4h内送达的要求基于微生物学样本保存的通用准则。大多数细菌和病毒在4℃条件下可显著减缓代谢和降解速度，4小时的时限是为了最大限度保持病原体的活性（用于培养）或核酸完整性（用于分子检测）。

-70℃或以下长期保存的要求适用于需要长期保存或后续进行分子生物学分析的样本。超低温冷冻可基本抑制所有酶活性和化学降解，是保存病毒核酸等生物大分子的标准条件。强调“避免反复冻融”是因为冻融循环会严重破坏细胞结构和核酸链，影响检测结果。

9.质量控制

（1）仪器校准与适应性维护

应依据JJF 1826定期对采样器的采样流量进行校准，校准周期不宜超过12个月。辅助环境传感器（温度、相对湿度、CO2、颗粒物）应按制造商建议或每年至少进行一次验证或校准，确保其监测数据准确，用于环境评估。

编制依据：

规定流量校准周期不宜超过12个月，是JJF 1826和JJF 2304对定期校准的通用建议。对CO2、颗粒物等辅助传感器建议每年验证，是确保其长期监测数据准确的必要措施。教室环境相对洁净、稳定，12个月的周期比较经济合理。

（2）采样过程质量控制

应记录每次采样开始与结束时的流量，其偏差应在校准允差范围内。采样时应同步记录温度、湿度和大气压力，用于将实际采样体积换算为标准状态（0 ℃, 101.325 kPa）下的体积，保证检测结果的可比性。

编制依据：

记录前后流量是为了监控单次采样过程中流量是否稳定，偏差需在校准允差内，这是过程受控的证明。

将实际采样体积换为算标准状态体积，是环境监测数据具有可比性的科学基础。大气压力、温度影响气体密度，记录这些参数并将采样体积换算到标准状态（0℃，101.325 kPa），是所有空气污染物浓度计算的前提，确保了不同时间、地点数据的科学比较。

（3）教学日程关联性控制

采样计划与实施应考虑课程表安排，宜在教学时段课间进行，以反映实际使用状态。若进行对比监测，应尽量保证前后采样时的学生活动、通风方式等条件相对一致。

编制依据：

此要求是本文件场景化特色的集中体现，也是与通用标准的区别。教室内的病原体浓度直接与人员活动强度相关。在课间采样，能反映教学活动产生的气溶胶水平。若进行对比监测，保证学生活动、通风方式等条件一致，可真实反映出不同时期、不同措施（如消毒、通风改善）的干预效果，提升了采样监测数据的科学价值。

10.采样记录与报告

（1）采样记录内容

除样本基本信息外，应详细记录采样教室的编号、面积、学生实时人数、采样时段的课程活动、门窗启闭状态、室内独立通风设备（如风扇、空气净化器）的运行情况。环境参数应至少包含温度、相对湿度、CO2浓度和PM2.5浓度。可参考GB/T 38517 资料性附录B。

编制依据：

在传统样本信息基础上，要求记录学生实时人数、课程活动、通风设备运行状态，这些是解读病原体浓度数据的关键解释变量，因此需要进行记录。

要求记录CO2浓度，是因为在教室场景下，CO2是评价通风效果和人员密集度的核心指标，与感染风险高度相关。提示参考GB/T 38517附录B，是为了提供规范化的记录格式范例，提升记录的标准化水平。

（2）采样报告的自动生成

鼓励利用智能平台整合采样记录数据，自动生成包含采样点位信息、编号信息、学生因病缺勤记录、实时环境感知数据、采样数据列表等采样记录内容的标准化报告。

编制依据：

鼓励利用平台自动生成报告和趋势图表，是智能采样系统的终极需求。能将海量数据转化为直观信息，并能自动生成采样记录报告，是避免人工误差、提升原始采样记录效率的重要功能。

（二）主要验证报告

为验证液体气旋采样的科学性，编制组于2024年，在安徽省合肥市开展了大流量液体气旋采样技术的现场验证实验。实验现场对比了三种液体气旋采样设备，验证了该技术在学校教室场景应用的可行性、准确性和稳定性。

评估了大流量、LS和SKC三种基于液体气旋采样法的设备对教室空气气溶胶的细菌总数、真菌总数两个参数的相同时空节点的同步采样数据，结果发现液体气旋采样法对空气气溶胶中的微生物检测具有较好的采样可行性，对高浓度样品的采样可行性存在一定差异。液体气旋采样法稳定性较好，不易受季节影响；对于流量>300L/min的设备，其实现快速、低成本采样方面具备较大优势。评估报告详见附件。

六、征求意见和采纳情况、不采纳意见的理由

2026年4月至5月，标准编制组以公开挂网和邮件的方式广泛公开地征求了意见，共征求了 家单位和 位个人的意见，收到回函 份，其中有意见 份共 条，已采纳意见 条，部分采纳意见 条，未采纳意见 条；无意见 份。

七、重大分歧意见的处理结果和依据

在征求意见和会审过程中，没有重大分歧。

八、根据需要提出实施标准的建议

实施本标准不涉及技术改造、成本投入、老旧产品等。本文件建议发布后六个月实施。本文件需要使用单位有充分的过渡期，应对相关人员进行标准解读、宣贯培训，建议发布后6个月实施。

九、其他应予说明的事项

无。

附件：基于三种液体气旋采样设备的教室空气微生物采样效能验证报告

附件：基于三种液体气旋采样设备的教室空气微生物采样效能验证报告

基于三种液体气旋采样设备的教室空气微生物采样效能验证报告

摘要：为评估液体气旋采样原理在教室室内环境空气微生物采样中的适用性，本研究在安徽省合肥市某学校教室开展了现场验证。通过同步部署基于相同液体气旋原理、流速与设计各异的大流量（400 L/min）、LS（300 L/min）及SKC（12.5 L/min）三种采样设备，在夏、冬两季进行时空同步采样，共获得588份有效样品。以细菌总数和真菌总数（CFU/m3）为评价指标，从可行性、准确性与稳定性三个维度，综合评估了该采样原理在真实教室场景下的应用效能。

1．采样方法

液体气旋气溶胶采样技术验证工作在安徽省合肥市某学校教室内进行，分别于夏季（2024年5月）和冬季（2024年12月）各开展一轮。选取学校1层与4层教室各一间，每日于固定时段（上午大课间、下午放学后）进行采样。

共三台设备于同点位同步运行，三种采样设备分别命名为大流量、LS和SKC。其中大流量和LS分别以400L/min和300L/min各采集1、3、10分钟，SKC以12.5L/min持续采集40分钟（冬季上午时段调整为24分钟）。所有样品结果均统一换算为单位体积浓度（CFU/m3）以供比对。共采集588份样品，其中夏季采集280份，冬季采集308份。以样品培养后细菌总数和真菌总数作为评价指标。所有检测结果按照采气量、采气时间进行统一换算为CFU/m3。

各方法采样流速、采样时长

| 方法 | 采样流速（L/min） | 采样液体积 | 采样时长 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大流量 | 400 | 3 | 1min | 3min |  | 10min |
| LS | 300 | 15 | 1min | 3min |  | 10min |
| SKC | 12.5 | 20 | 24min |  | 40min |  |

2．评价方法与结果

本研究以三种设备在相同时空节点下获得的配对数据为基础，进行交叉比对与统计分析，评价液体气旋采样技术的综合性能。

（1）可行性分析

可行性从检出能力（对低浓度样品）、超标识别能力（对高浓度样品）及操作过程三个方面进行评估。

1）检出率

使用样本及整体的检出率作为评价指标，衡量三种设备对低浓度样品采样检测的可行性。分析结果显示在识别空气微生物是否存在方面，三种设备表现存在差异。

- 对于单个样品，分析发现：

细菌总数：在夏季LS检出，大流量未检出的占所有结果的26.67%（32/120）；LS未检出，大流量检出的占10.83%（13/120）；两种方法均未检出的占5.00%（6/120）；在冬季LS检出，大流量未检出的占所有结果的24.17%（29/132）；LS未检出，大流量检出的占16.67%（20/132）；两种方法均未检出的占14.17%（17/132）。

真菌总数：在夏季LS检出，大流量未检出的占所有结果的26.67%（36/120）；LS未检出，大流量检出的占10.83%（9/120）；两种方法均未检出的占5.00%（8/120）；在冬季LS检出，大流量未检出的占所有结果的24.17%（41/132）；LS未检出，大流量检出的占16.67%（5/132）；两种方法均未检出的占14.17%（14/132）。

- 对于整体样品，分析发现：

细菌总数：在夏季，三种设备检出率分别为67.50%、83.90%和85.00%；在冬季，三种设备检出率分别为65.15%、71.97%和70.45%。

真菌总数：在夏季，三种设备检出率分别为63.03%、85.83%和90.00%；在冬季，三种设备检出率分别为58.33%、78.03%和75.00%。

- 组间差异分析

- 细菌总数:在夏季大流量样品检出率与LS检出率、SKC检出率均有差异（P<0.05），在冬季大流量样品检出率与LS检出率、SKC检出率均有差异（P<0.05），

- 真菌总数：分析结果显示无论夏冬，大流量超标率与LS及SKC法超标率间均有差异（表1、2）。

- 对同一方法不同季节间进行组间差异分析

- 大流量、SKC样品超标率检测结果在夏冬季无差别（P>0.05），而LS与SKC的样品超标率在夏冬间有差异（P<0.05）（表3、4）。

- 表1 夏季三种方法采集样品的结果检出率卡方检验

| 指标 | 方法 | 例数 | 检出例数 | 未检出例数 | 检出率（%） | P值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细菌总数 | 大流量 | 120 | 81 | 39 | 67.50 |  |
|  | LS | 119 | 100 | 19 | 83.90 | <0.01 |
|  | SKC法 | 40 | 34 | 6 | 85.00 | 0.042 |
| 真菌总数 | 大流量 | 120 | 76 | 44 | 63.03 |  |
|  | LS | 120 | 103 | 17 | 85.83 | <0.01 |
|  | SKC法 | 40 | 36 | 4 | 90.00 | <0.01 |

表2冬季三种方法采集样品的结果检出率卡方检验

| 指标 | 方法 | 例数 | 检出例数 | 未检出例数 | 检出率（%） | P值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细菌总数 | 大流量 | 132 | 86 | 46 | 65.15 |  |
|  | LS | 132 | 95 | 37 | 71.97 | 0.289 |
|  | SKC法 | 44 | 31 | 13 | 70.45 | 0.583 |
| 真菌总数 | 大流量 | 132 | 77 | 55 | 58.33 |  |
|  | LS | 132 | 113 | 19 | 78.03 | <0.01 |
|  | SKC法 | 44 | 33 | 11 | 75.00 | 0.050 |

表3三种方法夏冬两季采集样品细菌总数结果检出率卡方检验

| 指标 | 季节 | 例数 | 检出例数 | 未检出例数 | 检出率（%） | P值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大流量 | 夏 | 120 | 81 | 39 | 67.50 |  |
|  | 冬 | 132 | 86 | 46 | 65.15 | >0.05 |
| LS | 夏 | 119 | 100 | 19 | 84.03 |  |
|  | 冬 | 132 | 95 | 37 | 71.97 | <0.05 |
| SKC法 | 夏 | 40 | 34 | 6 | 85.00 |  |
|  | 冬 | 44 | 31 | 13 | 70.45 | >0.05 |

表4三种方法秋冬两季采集样品真菌总数结果检出率卡方检验

| 指标 | 季节 | 例数 | 检出例数 | 未检出例数 | 检出率（%） | P值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大流量 | 夏 | 120 | 76 | 44 | 63.33 |  |
|  | 冬 | 132 | 77 | 55 | 58.33 | >0.05 |
| LS | 夏 | 120 | 103 | 17 | 85.83 |  |
|  | 冬 | 132 | 113 | 19 | 85.61 | >0.05 |
| SKC法 | 夏 | 40 | 36 | 4 | 90.00 |  |
|  | 冬 | 44 | 33 | 11 | 75.00 | >0.05 |

检出率比较结果显示：在识别空气微生物是否存在方面，三种设备表现存在差异。整体上，SKC与LS在夏、冬两季对细菌和真菌的检出率最高（细菌：70.45%-85.00%；真菌：75.00%-90.00%）。大流量的检出率相对较低（细菌：65.15%-67.50%；真菌：58.33%-63.03%），统计检验表明其与三种设备检出率存在显著差异（P<0.05）。大流量的检出率不受季节影响（P>0.05），显示出其性能在不同环境条件下的稳定性。这表明，液体气旋原理均能实现微生物采集，但不同设备设计的灵敏度有高低。

2）超标率

使用样本超标率作为评价指标，衡量新方法对高浓度样品采样检测的可行性。评价原则要点：

- 对于单个样品，分析发现：

细菌总数：在夏季大流量结果全部不超标；LS超标，大流量不超标占3.36%（4/119）；在冬季大流量与LS结果全部不超标。

真菌总数：在夏季大流量超标率为0.83；LS超标率为35.00%，LS超标，大流量不超标占34.17%（41/120）；在冬季大流量均不超标，LS超标，大流量不超标占24.24%（32/132）。

- 对于整体样品，分析发现：

细菌总数：在夏季三种设备超标率分别为0.00%、3.36%和30.00%，在冬季两种设备超标率分别为0.00%、2.27%。

真菌总数：在夏季三种设备超标率分别为0.83%、3.36%和30.00%，在冬季三种设备超标率分别为0.00%、24.24%和31.82%，

- 组间差异分析：

细菌总数:在夏季大流量超标率与LS超标率无差异（P>0.05），而大流量样品超标率与SKC法样品超标率有差异（P<0.05），在冬季则展现出相反的统计结果；

真菌总数：显示无论夏冬，大流量超标率与LS及SKC法超标率间均有差异（表6、7）。

- 对同一方法不同季节间进行组间差异分析：

无论细菌总数或真菌总数，大流量样品超标率检测结果在夏冬季无差别（P>0.05），而LS与SKC法的样品超标率在夏冬间有差异（P<0.05）（表8、9）。

表6 夏季三种方法采集样品的结果超标率卡方检验

| 指标 | 方法 | 例数 | 超标例数 | 不超标例数 | 超标率（%） | P值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细菌总数 | 大流量 | 120 | 0 | 120 | 0.00 |  |
|  | LS | 119 | 4 | 115 | 3.36 | 0.060 |
|  | SKC法 | 40 | 12 | 28 | 30.00 | <0.01 |
| 真菌总数 | 大流量 | 120 | 1 | 119 | 0.83 |  |
|  | LS | 120 | 42 | 78 | 35.00 | <0.01 |
|  | SKC法 | 40 | 26 | 14 | 65.00 | <0.01 |

表7冬季三种方法采集样品的结果超标率卡方检验

| 指标 | 方法 | 例数 | 超标例数 | 不超标例数 | 超标率（%） | P值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细菌总数 | 大流量 | 132 | 0 | 132 | 0.00 |  |
|  | LS | 132 | 0 | 132 | 0.00 | >0.05 |
|  | SKC法 | 44 | 1 | 43 | 2.27 | 0.250 |
| 真菌总数 | 大流量 | 132 | 0 | 132 | 0.00 |  |
|  | LS | 132 | 32 | 100 | 24.24 | <0.01 |
|  | SKC法 | 44 | 14 | 30 | 31.82 | <0.01 |

表8三种方法夏季采集样品细菌总数结果超标率卡方检验

| 指标 | 季节 | 例数 | 超标例数 | 不超标例数 | 超标率（%） | P值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大流量 | 夏 | 120 | 0 | 120 | 0.00 |  |
|  | 冬 | 132 | 0 | 132 | 0.00 | >0.05 |
| LS | 夏 | 119 | 4 | 115 | 3.36 |  |
|  | 冬 | 132 | 0 | 132 | 0.00 | <0.05 |
| SKC法 | 夏 | 40 | 12 | 28 | 30.00 |  |
|  | 冬 | 44 | 1 | 43 | 2.27 | <0.05 |

表9三种方法冬季采集样品真菌总数结果超标率卡方检验

| 指标 | 季节 | 例数 | 超标例数 | 不超标例数 | 检出率（%） | P值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大流量 | 夏 | 120 | 1 | 119 | 0.00 |  |
|  | 冬 | 132 | 0 | 132 | 0.00 | 0.476 |
| LS | 夏 | 120 | 42 | 78 | 3.33 |  |
|  | 冬 | 132 | 32 | 100 | 3.79 | <0.05 |
| SKC法 | 夏 | 40 | 26 | 14 | 65.00 |  |
|  | 冬 | 44 | 14 | 30 | 31.82 | <0.05 |

超标率比较结果显示：在识别浓度超标的样品方面，三种设备的表现因微生物种类和季节而异。对于细菌，大流量与LS在冬季均未检出超标，夏季超标率也极低（0%-3.36%），两者无显著差异（p>0.05）；而SKC的超标率显著更高（夏季30.00%）。对于真菌，SKC的超标率最高（夏季30.00%，冬季31.82%），LS次之（夏季35.00%，冬季24.24%），大流量最低（夏季0.83%，冬季0%）。结果提示，在捕获高浓度微生物气溶胶时，不同设备的设计参数（如流速、冲击方式）会影响其捕获效能。

3）过程性指标评价

在操作层面，大流量与LS因流速高，单次采样时间短（≤10分钟），效率高；SKC法耗时较长（至少≥24分钟）。在耗材方面，大流量所需捕集液体积（3mL）远少于LS和SKC（15-20mL）。设备成本上，大流量设备具有价格优势。这表明，基于液体气旋原理的设备在实现快速、低成本采样方面具备可行性，尤其对于流量大于300L/min的设备更具有优势。

（2）准确性分析

以三种设备检测结果的绝对浓度进行相互比对，评估其测量准确性。

1）单次检测结果比对

细菌总数：在夏季，大流量样品中，86.55%（103/119）的单次细菌总数结果低于LS的样品结果，差值范围-2475.00~27487.50 CFU/m3，倍数范围0.00~2200倍；在冬季，大流量样品中，83.33%（110/132）的单次细菌总数结果低于LS的样品结果，差值范围-150.00~1775.00CFU/m3，倍数范围0.00~56.67倍。。

真菌总数：在夏季，大流量样品中，90.83%（109/120）的单次真菌总数结果低于LS的样品结果，差值范围-22050.00~3312.50 CFU/m3，倍数范围0.00~206.67倍；在冬季，大流量样品中，82.58%（109/120）的单次真菌总数结果低于LS的样品结果，差值范围-150.00~2070.83 CFU/m3，倍数范围0.00~166.67倍。

2）分层及整体检测结果比对

不同空间位置采样结果的分层比较：

以不同楼层进行分层，比较三种设备检测结果平均值（表3表4）：

细菌总数：在夏季，SKC法和LS的样品结果高于大流量，差值分别是5580.27和928.76CFU/m3，SKC法和LS结果分别是大流量结果的87.21和15.35倍；在冬季，SKC法和LS的样品结果高于大流量，差值分别是455.20和201.60CFU/m3，SKC法和LS结果分别是大流量结果的23.14和10.81倍

真菌总数：在夏季，SKC法和LS的样品结果高于大流量，差值分别是54885.72和240.30CFU/m3，SKC法和LS结果分别是大流量结果的257.14和2.12 倍；在冬季，SKC法和LS的样品结果高于大流量，差值分别是503.78和321.90CFU/m3，SKC法和LS结果分别是大流量结果的29.90和19.47倍

不同时间采样结果的分层比较：

将三种方法两个季节的细菌总数、真菌检测结果绘制箱线图（图1、图2），并进行Mann-Whitney U 检验，结果显示：

细菌总数：大流量的样品细菌总数分布结果在秋冬间无差异（P > 0.05），SKC法和LS结果在秋冬间有差异（P < 0.05）

细菌总数：大流量和LS的样品真菌总数分布结果在秋冬间无差异（P > 0.05），SKC法结果在秋冬间有差异（P < 0.05）

整体而言，三种设备的检测结果存在系统性偏差。在绝大多数情况下，无论是分层（按楼层、采样位点）还是整体比较，SKC测得的细菌和真菌浓度最高，LS次之，大流量测得的结果普遍显著偏低。配对样本t检验显示，大流量法与LS的单次检测结果存在显著差异（P<0.01）。

从受季节影响程度看，大流量的细菌和真菌总数在夏、冬季之间无显著差异（P>0.05），而SKC和LS的结果则表现出显著的季节性差异（P<0.05）。这表明，在液体气旋采样原理下，大流量设备的设计可能使其读数受环境温湿度等季节性因素干扰更小。

（3）稳定性分析

以相对标准偏差（RSD）为指标，评估各设备在相同采样条件下多次测量结果的一致性（即精密度）。

细菌总数：在夏季，不同采样时间、采样位置，大流量的样品总体RSD为371.90%，高于SKC法的213.37%，但低于LS的385.97%；在冬季，不同采样时间、采样位置，大流量的样品总体RSD为142.22%，低于于SKC法的212.78 %，但高于LS的143.12%

真菌总数：在夏季，大流量总体RSD为970.43 %，高于LS的143.12%与SKC法的212.78%（表5），在冬季，不同采样时间、采样位置，大流量的样品总体RSD为211.19%，高于LS的107.16%与SKC法的136.66%。

综上所述，三种设备对细菌气溶胶采样稳定性较好，对真菌气溶胶的采样稳定性相对较差。

3．评估结论

本次验证通过大流量、LS、SKC三种基于液体气旋采样原理的设备，在真实教室环境下的平行比对，得出以下结论：

（1）可行性：液体气旋采样原理适用于教室空气微生物的采集。三种设备均能有效捕获微生物，但在灵敏度（检出率）和捕获效率（超标率）上存在梯度差异。其中，大流量设备在操作便捷性、耗材节约和成本上具有优势。

（2）准确性：三种设备的测量结果存在偏差，一致性一般。SKC读数最高，LS居中，大流量法读数偏低。大流量设备的结果受季节影响最小。

（3）稳定性：对于细菌采样，三种设备的稳定性表现相当，大流量法居中。但对于真菌采样，大流量法的结果稳定性弱于朗司法和SKC法，表明其在该参数上的测量重复性有待提升。

综上所述，液体气旋采样原理在教室空气微生物监测中具备应用可行性，但不同具体设备在准确性、稳定性上表现各异。在实际应用中，需根据监测目标（细菌/真菌）、对准确度与精度的要求、以及操作成本与效率进行综合权衡，选择合适设备。对于流量>300L/min的设备，其实现快速、低成本采样方面具备较大优势。

[] 医学名词审定委员会.感染病学名词审定分委员会.感染病学名词[EB/OL].(2019)[2026-04-01]. https://www.termonline.cn/wordDetail?termName=病原体&subject=3491978326a911eea497b068e6519520&base=1

[] 化工名词审定委员会.化学工程名词（四）安全·环保·可持续发展[EB/OL].(2020)[2026-04-01]. https://www.termonline.cn/wordDetail?termName=自动采样&subject=e2e9fde726a711eebd82b068e6519520&base=1

[] [2]机械工程名词 第一分册审定委员会.机械工程名词 第一分册[EB/OL].(2021)[2026-04-01]. https://www.termonline.cn/wordDetail?termName=智能化系统&subject=f927334526a911eeb240b068e6519520&base=1

[] 国务院.关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见[EB/OL].(2023)[2026-04-01]. https://www.nirp.cn/fswsfgbz/fg/gfxwj/202502/W020250428529396338231.pdf

[] 徐羽贞. 微生物气溶胶静电收集技术研究[D]. 浙江:浙江大学,2015.

[] 王彦杰, 李琳, 许光素等. 微生物气溶胶采集技术的特点及应用[J]. 微生物学通报, 2017, 44(3): 701-709.

[] Morawska L, Allen J, Bahnfleth W, et al. Mandating indoor air quality for public buildings. Science. 2024 Mar 29;383(6690):1418-1420.